二期病房信息设备（移动医生查房车、移动护理工作站、护理电子白板、PDA系统）项目调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 设备名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动医生查房车 | 背景：为贯彻落实《国家卫健委发布 <电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）> 和 < 电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）> 的通知》精神，积极响应我院数字化转型战略要求，持续推进智慧医院建设，提升临床诊疗智慧化水平，加强住院阶段信息化建设成为当前重要任务。国家相关政策明确指出，要通过信息化手段优化医疗服务流程，提高医疗数据的准确性和及时性，实现医疗信息的高效共享与利用，为患者提供更加便捷、高效、精准的医疗服务。我院的数字化转型战略也将信息化建设作为提升医院核心竞争力的关键举措，致力于打造全方位、全流程的智慧医疗服务体系。​ 在传统的医生查房模式下，医生需要推着病历车到各个病房对病人进行病情分析，然后逐个在病历本上开医嘱，之后回到办公室将医嘱逐个录入系统。然而，我院现有的移动查房车设备存在诸多问题：设备老旧，设备使用年限较长，硬件配置落后，无法满足现代医疗信息化系统的运行要求；功能单一，无法实时调阅电子病历、影像数据及在床旁开立医嘱；续航能力不足，电池老化严重，一次充电仅能维持 2-3 小时的使用，在长时间查房过程中频繁断电，影响查房流程的连续性；故障频发，据统计，近半年来移动医生查房车的故障率高达 30%，经常出现屏幕失灵、网络连接中断等问题，严重影响查房效率。​影响医疗数据的准确性和医疗质量安全，与国家卫健委 "提升临床诊疗智慧化水平" 的要求存在明显差距。因此，利用现代化的移动通信技术解决现有问题，提高医生查房效率，提升医疗数据的准确性成为当务之急。 立项理由：针对住院医生的日常工作需求，在病区应用移动医生工作站构建的移动医生查房车，将为医生查房工作带来根本性变革。医生查房时，可通过移动查房车随时打开电子病历系统，实时调阅患者的病历、各种检查报告、化验结果以及护理信息等全维度医疗数据。这使得医生在床旁即可全面了解患者病情，无需往返办公室查阅资料，节省了大量时间。据相关研究表明，采用移动医生工作站后，医生查房时间可大幅缩短，让医生能够将更多时间用于与患者沟通和制定个性化治疗方案。 同时，医生可在床旁直接下达医嘱，避免了传统模式下手工记录和二次录入的繁琐过程，从根本上解决手工记录与系统数据不同步的问题，极大地提升了医嘱录入的及时性和准确性。能够有效减少医疗差错的发生，提高医疗质量安全水平。此外，移动查房车还能为医生提供便捷的信息交互平台，方便医生与护士、其他科室医生实时沟通协作，提高团队工作效率。 对于患者而言，医生可通过移动医生查房车在床旁实时调阅患者的影像数据等资料，能够更加直观地了解病情变化，及时调整治疗方案，为患者争取宝贵的治疗时间。此外，医生有更多时间与患者沟通，解答患者疑问，增强患者对治疗的信心和依从性，提升患者的就医满意度。​ 移动医生查房车作为智慧医院建设的重要组成部分，是实现医疗信息化、智能化的关键环节。它将传统的医生手工查房模式转向无纸化查房，实现了医疗数据的实时采集、传输和共享，符合现代医疗信息化发展的趋势。通过移动查房车的应用，能够进一步整合医院的信息系统，完善电子病历系统的功能，提升医院整体的信息化水平。​ 在智慧医院建设中，移动医生查房车与其他智慧医疗设备和系统也能够协同工作，能够实现医疗流程的全闭环管理，提高医院的管理效率和决策科学性。同时，该项目的实施将有助于提升我院在医疗行业内的信息化建设水平，增强医院的核心竞争力，为我院在未来的医疗市场竞争中占据优势地位奠定坚实基础。 建设内容：详见功能需求。 | 100 | 台 |
| 2 | 护理电子白板 | 背景：《"健康中国 2030" 规划纲要》明确提出 "推进健康医疗大数据应用，加强智慧医疗服务建设" 的战略目标，要求医疗机构通过信息化手段提升医疗服务效率与质量。国家卫健委发布的《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》进一步细化要求，将 "病区信息交互能力"" 护理信息实时共享水平 " 作为重要评估指标，强调需实现患者信息在诊疗环节的动态流转与智能应用，构建覆盖诊前、诊中、诊后的全流程智慧服务体系。我院病房现有护理白板患者信息更新滞后，与HIS、护理文书系统数据对接不好等问题。传统白板无法与护理文书系统、医嘱系统对接，护士需在多个平台重复录入信息。现有白板仅支持静态信息展示，缺乏危急值预警、护理计划到期提醒等功能。 立项理由：护理电子白板系统整合病区内大部分业务应用系统，构建智慧病房信息中心，实现患者数据的互联互通，护士可通过护理电子白板进行认证查阅，信息实时更新、实时监测、智能提醒和随时查询，也可以便捷、准确的获取不同业务场景的信息，重要信息实现智能提醒，实现让信息动态支持护理工作有序、安全的开展，更好保障医疗安全。例如可以自动抓取 HIS 系统患者基本信息、医嘱动态、检验报告（如体温、血压等生命体征数据且自动更新），与护理文书系统无缝对接，确保护理等级、饮食医嘱、过敏史等信息实时同步，数据准确率达 100%。护理电子白板系统自动记录提醒处理状态，形成护理任务闭环管理机制。 建设内容：详见功能需求。 | 96 | 台 |
| 3 | PDA | 背景：随着医院业务的不断拓展和患者对护理服务质量要求的日益提高，传统的护理工作模式已难以满足现代医疗服务的需求。我院现有的 HIS 系统为医疗信息管理提供了基础平台，但护士的日常工作仍面临诸多挑战。传统护理方式下，护士频繁往返于护士工作站与患者床旁，大量时间耗费在非直接护理工作上，如医嘱单打印核对、护理文书手动记录誊抄、交班信息转抄更新等，不仅工作效率低下，还容易出现人为差错，影响护理服务的准确性和及时性。PDA 作为移动护理信息系统的核心硬件搭载平台，借助一、二维条码技术，能够精准标志和识别药品、生化标本、设备、医护工作人员以及病人身份等信息。通过条码扫描，可快速完成信息对应关系的确认，有效杜绝人工判断差错，实现护理工作的精准化和高效化。该系统将护士工作延伸至患者床旁，构建起一个实时、动态的工作平台，改变了传统护理方式，以新理念和新手段简化医疗工作流程、提高工作效率、减少出错率、改善服务质量，是推动我院护理工作向信息化、智能化发展的重要举措。​ 立项理由：护士的日常工作中，需要打印大量医嘱单进行医嘱核对和执行，手动记录和誊抄护理文书、体温单等，这些重复性劳动占据了护士大量的时间和精力。护士每天在护士工作站和患者床旁之间疲于奔波，导致真正用于照顾患者的时间严重不足。传统护理模式下，护士约 60% 的时间花费在非直接护理操作上，如文书处理、物品领取等，而直接护理患者的时间仅占 40% 左右。这种工作状态不仅让护士身心疲惫，也难以满足患者对及时、细致护理的需求。 传统模式下容易出现如医嘱执行错误、护理数据记录不准确等，这些差错可能会对患者的治疗和康复产生不利影响，甚至引发医疗安全事故。PDA 通过条码扫描等技术，实现了信息的快速准确录入和核对，从根本上减少了人工判断和操作带来的差错风险，为患者的安全护理提供了有力保障。 引入PDA 后，护士可以在床旁实时完成医嘱核对、护理记录等工作，将更多的时间和精力投入到患者的病情观察、健康指导和心理护理等直接护理工作中，提升护理服务的质量和患者的满意度。随着医疗行业信息化建设的不断推进，利用信息技术提升医疗服务水平已成为必然趋势。PDA 作为移动护理信息系统的重要组成部分，是医院信息化建设的关键环节。它与医院信息系统无缝对接，实现了护理信息的实时共享和动态更新，为医院的整体信息化管理提供了有力支持。通过该系统，医院可以实时掌握护士的工作状态和患者的护理情况，为医疗决策提供准确的数据依据，推动医院管理向精细化、智能化方向发展。 建设内容：详见功能需求。 | 210 | 台 |
| 4 | 移动护理工作站 | 背景：为贯彻落实国家卫健委《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》及《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》，文件明确要求：到 2020 年，三级医院电子病历系统应用水平需达到分级评价 4 级以上，二级医院需达到 3 级以上。其中核心考核指标包括：实现医嘱执行自动识别与闭环信息记录，确保护理记录信息的及时性与完整性。这一政策要求不仅是医院等级评审的硬性指标，更是推动护理工作规范化、智能化的重要指引。医护人员应用病区护理查房车/病区医生查房车、PDA等终端，以移动护理信息系统为后台，实现在床旁查看病人基本信息、查看与执行医嘱、日常巡视记录、核对病人信息、可实现病人体征数据的动态采集，即时记录病人病情的变化等功能，可满足上述相关政策要求。 护理人员每日需在病房与工作站之间多次往返，频繁的奔波导致护理操作响应时间延长，输液、采血等基础护理操作等待时间过长，患者住院满意度不高。手工记录无法实现护理数据的实时追踪与智能分析，如体温、血压等体征数据需人工测量后再回到护士站集中录入，可能导致病情变化预警延迟。 当前医疗行业正加速向 "智慧护理" 转型，通过移动终端设备实现床旁护理信息化已成为提升护理质量的核心手段。国家卫健委多次强调，需通过信息化手段解决护理工作中的 "最后五米" 问题，即实现护理操作与信息系统的实时交互，确保患者诊疗数据的即时采集与准确传递。因此我院亟待通过移动护理工作站建设实现护理工作业务整体升级。​ 立项理由：传统纸质记录方式存在信息滞后、重复劳动等问题，护理人员需耗费大量时间在文书工作和核对流程上。移动护理工作站能够大幅降低护理人员每日往返病房护士站的次数，使其更专注于患者护理，实现“把时间还给护士，把护士还给患者”的目标。 传统护理推车移动不便且笨重，未配置电脑，护士需频繁往返护士站办公，耗时耗力。移动护理工作站采用一体化集成设计，整合医用级电脑、药品/耗材分区收纳抽屉、电池模块等，能够支持护理人员在病床旁完成各类护理操作及文书录入工作。 而且移动护理工作站能够将护理工作场景从固定工作站延伸至患者床旁，显著增强了护患互动的及时性与深度。推车配备的可旋转高清显示屏，可直接向患者展示检验报告、宣教信息等，减少沟通误差。 建设内容：详见功能需求。 | 359 | 台 |

（二）具体需求

| 需求名称 |  | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| 护理电子白板（一） | 尺寸：LED液晶屏体，显示尺寸≥65英寸，屏幕使用4K A级硬屏 分辨率：分辨率≥3840*2160，对比度≥1200:1；屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，最高可达256。 触摸方式：采用20点红外触控技术，Windows支持20点触控。 RAM≥2GB。 ROM≥16GB。 屏幕亮度≥350cd/m 网络协议：IEEE802.11a/b/g/n/ac 蓝牙：支持蓝牙5.0或以上 操作系统：支持不低于Android 7.0或以上系统版本。 支持网络共享：通过一根网线连接到整机，可以实现Android系统和Windows系统都上网； 双网口设计 侧边栏：显示屏两侧均有可显示/可隐藏/可切换悬浮球按键，支持手势呼出功能，实现返回，切回主页，设置，任意通道批注，进程管理等系统操作 白板协同：白板内音视频通话，在开启白板协同功能下，可进行音/视频通话，白板书写共享，支持最多 3 个视频画面，最多 10 方加入会议，具备全场静音功能、请出会议室功能、锁定会议室功能 |  |
| 护理电子白板（二） | 采用LED液晶A级屏，尺寸不低于65英寸，背光类型为ELED； 屏幕分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°，屏幕响应时间≤8ms，玻璃透过率≥90%； 色域检测≥85%NTSC，灰度等级检测≥256级，屏幕亮度可≥420cd/m2，支持防蓝光护眼功能； 内置双腔六驱大音响，功率≥15W×2； 内置≥8颗麦克风阵列，≥12米拾音距离，支持自动增益，智能滤噪，声源定位功能； 前置多功能物理按键，支持一键回到主页、一键亮熄屏、一键整机开关机； 采用AG防眩光玻璃，具备抗强光干扰功能，在100K lux光照下，产品触控书写功能正常； 内置摄像头分辨率≥4K，最大视角≥120°，≥4倍数字变焦； 采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，无任何间隙，侧视无重影，整机最薄处≤27mm； 整机摄像头支持智能取景，自动调节构图，支持发言人定位追踪，有效捕捉发言人画面，有效保证发言人画面位于C位； 支持四级触控：细笔书写、粗笔批注、手指精细擦除、手背范围擦除；1mm书写精度，支持20点触控，书写流畅无悬浮感；书写延迟时间≤40ms； 整机可以作为云桌面瘦终端与云桌面服务器进行接入使用； 在任意信号源通道下、屏幕的任意位置均可通过手势在屏幕上调取该触摸中控菜单，将设备常用的信号源切换、全通道批注/主页/返回/截图等功能整合到同一中控菜单下； 支持设置开机动画、LOGO、屏保、欢迎页，可通过手势调取中控菜单快速切换系统； 支持安装OPS模块，采用OPS标准80pin接口，采用模块化电脑方案，抽拉内置式，模块可完全插入整机； 前置接口：HDMI≥1、USB3.0≥1、Type-C≥1；侧置接口：HDMI≥2、USB3.0≥1、USB2.0≥1、Touch USB≥1、SPDIF≥1、RS232≥1、RJ45≥1、耳机接口≥1。 要求使用安兔兔等第三方安卓性能测试工具测试性能分数≥30万分 内存≥8G； 存储≥128G； I/O接口：≥4路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥2路USB2.0; |  |
| 移动医生工作站 | 整车重量 整车重量≤30KG（不含挂件） 外形尺寸 整机尺寸：510mm(宽)x600深)x1100mm(台面最高离地高度)±10mm（注：该尺寸不含挂架及配件） 整车材质 整车主要材质为塑料、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 抗菌防霉 外壳采用抗菌防霉材质，符合GB21551标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级 台面 台面尺寸：480mm（宽）x465mm（深）±5mm（此尺寸不包含台面把手）； 台面及围挡一体注塑成型，非分体式设计，具有三面高度≥25mm的凹型围挡，且左右两侧围挡长度超过18cm，防止桌面物品掉落及液体渗漏进台面内； 台面材质 工作台面及围挡采用一体注塑成型塑胶ABS抑菌材质，抗菌率99%以上，符合GB21551标准；不可采用铝合金及其它金属材质，避免铝合金台面长期消毒产生化学腐蚀，影响人体健康，避免金属台面影响推车主机或PDA的无线信号 控制面板 控制面板位于台面前侧靠近把手处，靠前方的设计更方便用户操作，面板上设置有一键开关机键和电池电量指示灯，可通过不同颜色灯的状态显示电池电量、充电状态等信息 台面把手 台面与把手全闭环注塑一体成型，把手向上翘起位于台面上方，人推拉时手臂自然下倾，符合人体工程学设计，方便推拉。 键盘托 键盘托仓内尺寸：370mm(宽)*225mm(深)*24mm(高)±5mm； 键盘托完全隐藏在台面设备层内，使用时通过键盘托把手拉出即可，不用时推入不占外部空间，键盘托把手为隐藏式向下设计，不积灰不积液方便清洁； 台面升降 工作台面可升降，升降最大行程≥300mm 台面升降方式 台面升降方式为一键解锁电动升降，同时支持语音控制升降；台面前侧靠近把手处有触摸滑动解锁键，滑动解锁后通过控制面板左右二侧的上升或者下降按钮一键控制升降。 升降立柱结构 升降立柱为套管式设计，套管结构可灵活变化；支持上窄下宽立柱结构或上宽下窄结构设计，基于临床实际需求灵活变化。 线缆隐藏 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露。 脚轮 4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 制动方式 脚踏式制动 挂件 手消液放置架x1 显示器 ≥21.5" IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080 支架调整角度 水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，仰角≥40°，俯角≥15°，支持横竖屏 显示屏支架升降 显示屏支架可升降，升降范围≥50mm 工作站主机 采用工控mini主机设计，工控主机寿命长，mini主机节省空间。 CPU 不低于酷睿Intel i7 12代 内存 不低于16GB 硬盘 不低于固态硬盘256GB 无线网络 支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac 天线 内置天线设计，无任何外露，更提升医院院感。 主机接口 USB2.0*3，USB3.0*3，HDMI*1，RJ45*1，RS232x1，音频输出*1，音频输入*1 操作系统 支持Windows10及其以上 电池位置 电池嵌入在推车底盘，降低推车重心，推动更稳固 电池电芯 采用安全性高的磷酸铁锂材质，循环寿命次数≥2000次 电池额定能量 ≥288Wh 充电时间 充满电时间≤6小时 使用时间 连续使用≥8小时 电池认证 电芯通过国家3C强制认证 电源线 采用外置插拔可分离线缆，使用过程中固定在车体设备层上，不使用时方便取下收纳保管。非固定在车体的电源线或伸缩式电源线，频繁外力拉伸电源线，电源线有破皮老化扯断短路的隐患 电源总开关 电源总开关位于设备层右后侧，防止误触，电源总开关可以一键关断推车所有供电，在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命，提升整车用电的安全性。 电源管理 充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗 漏电保护 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 电流电压保护 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。 医用环境 整车通过GB 9706.1-2020医用电气设备安全检测。 产品认证 产品整体具有3C认证证书 辐射安全 整车通过YY9706.102-2021电磁兼容标准检测认证。 智能管理 配置智能管理系统，支持上传推车在线状态、电池电量、设备状态、故障告警等信息，同时可与医院现有智慧交互平台数据互通，实现智能化展示及管理，助力医院进行智慧医院建设评级。 |  |
| 移动护理工作站（重型工作站） | 整车重量 整车重量≤50KG（不含挂件） 外形尺寸 整车尺寸：500mm(宽)x780mm(深)x965mm（台面高度）±10mm（注：该尺寸不含挂架），整车车身宽度≤500mm（含挂件），修长式车身设计，轻松通过医院狭小病房房门和床旁窄道 整车材质 整车主要材质为塑料、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 抗菌防霉 外壳采用抗菌防霉材质，符合GB21551标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。 台面 台面尺寸≥435mm（宽）* 635mm（深）±5mm； 台面外形为完整方形，不存在任何断层缺口，台面及围挡一体注塑成型，非分体式设计，具有三面高度≥25mm的围挡，防止桌面物品掉落及液体渗漏进台面内； 台面材质 工作台面及围挡采用一体成型塑胶ABS抑菌材质，抗菌率99%以上，符合GB21551标准，不可采用铝合金及其它金属材质，避免铝合金台面长期消毒产生化学腐蚀，影响人体健康，避免金属台面影响推车主机或PDA的无线信号 控制面板 控制面板位于台面下方键盘托面板上，靠前方的设计更方便用户操作，面板上设置有一键开关机键和电池电量指示灯，可通过不同颜色灯的状态显示电池电量、充电状态等信息 前把手 车体前把手与台面塑胶注塑一体成型，把手位于键盘托下方，在使用键盘时，不影响打字视线； 后把手 车体后把手为铝合金一体压铸成型，高于台面，兼容推拉及支撑悬挂显示器或者一体主机的功能 前键盘托 前键盘托为塑胶注塑一体成型，隐藏于台面设备内，使用时通过按压弹出后拉出来使用，不用时推入不占外部空间，键盘托内预留手持终端和鼠标收纳隔开的空间，方便日常使用收纳； 前键盘托内尺寸：≥370mm(宽)*130mm(深)* 26mm(高)±5mm； 手持终端收纳空间尺寸：≥210mm(宽)*85mm(深)* 26mm(高)±5mm； 鼠标收纳空间尺寸：≥160mm(宽)*85mm(深)* 36mm(高)±5mm； 侧键盘托盘 侧键盘托位于台面右侧，可收纳隐藏于台面设备层内，按压弹出使用，不用时推入不占外部空间，使用侧键盘时显示器可以调整为水平朝向侧键盘方向，方便医护人员在侧面位置也能快速录入文书，提高工作效率； 键盘托内可以放置宽度不小于42CM的107键全键盘，全键盘录入更快速； 侧键盘托内尺寸≥425mm(宽)* 160mm(深)*26mm(高)±5mm（内尺寸）； 双立柱 车体采用双立柱设计，各种收费模块安装于双支柱上，立柱使用高强度航空铝材质，耐磨耐刮防撞。 隐藏线缆 整车线缆隐藏式设计（包含显示模块电源线、数据线等），除AC电源线外的其它车体线缆无外露。 显示器支臂 显示器支臂位于车体左后侧位置，安装与推车后把手上，显示器及支臂高于台面，不占用台面空间，使得台面空间最大化利用 显示器安装 显示器和支臂两者的安装，支持无工具安装及一键拆卸显示器的功能，支持5秒快速拆卸和安装，并具有防跌落保护开关。 显示器支臂前移 方便不同使用者的使用习惯，显示器支臂支持将屏幕往使用者方向前移≥15cm，并支持运动过程中任意位置悬停 显示器支臂升降 显示器支臂支持上下升降，升降行程范围≥15cm，且支持运动过程中任意位置悬停 显示器支臂调整角度 显示器支臂水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，俯角≥30°，仰角≥10°，支持横竖屏； 显示器支臂负载 为方便工作站显示终端或者一体机电脑后续的维护和升级，显示器支架在不更换任何配件的前提下调整负载螺丝，可挂载1.5～7.5KG的显示终端； 脚轮 4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 制动方式 脚踏式刹车系统 柜子抽屉 柜子和抽屉表面材质为工程ABS材料，内衬金属骨架，配置机械抽屉锁，可锁定抽屉，柜子配备两种规格的抽屉，抽屉上下可模块化调整，抽屉内尺寸： 325mm（宽）*395mm（深）*105mm（高）±5mm *1个； 325mm（宽）*395mm（深）*215mm（高）±5mm *1个； 车体扩展接口 USB2.0x2，RS232x2 外挂配件 垃圾桶*2；锐器盒支架*1；压脉带盒*1；压脉带盒支架x1；手消液支架x1； 一体化主机 采用一体主机设计，即主机和显示模块集成为一个整体，一体机方便后期维护 CPU 不低于酷睿Intel i5 12代 内存 不低于16GB 硬盘 固态硬盘不低于256GB 屏幕 ≥21.5" IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080 无线网络 支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac 天线 内置天线设计，无任何外露。 外部接口 USB2.0*2，USB3.0*4，HDMI*1， RJ45*1，音频输出*1，音频输入*1 操作系统 支持Windows10及其以上 电池位置 电池嵌入在车体设备层内，安全可靠，方便维护； 电池电芯 采用安全性高的磷酸铁锂材质，车规级安全保障，针刺不起火不爆炸，循环寿命次数≥2000次。 电池额定能量 ≥320Wh 充电时间 充满电时间≤6小时 使用时间 连续使用≥8小时 电池认证 电池通过了GB 40165-2021《固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全技术规范》 电源线 采用外置插拔可分离线缆，使用过程中固定在车体设备层上，不使用时方便取下收纳保管。非固定在车体的电源线或伸缩式电源线，频繁外力拉伸电源线，电源线有破皮老化扯断短路的隐患 电源总开关 电源总开关位于设备层右后侧，防止误触，电源总开关可以一键关断推车所有供电，在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命，提升整车用电的安全性。 漏电保护 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 电流电压保护 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。 电源管理 充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗 医用环境 整车通过GB 9706.1-2020医用电气设备安全检测。 产品认证 产品整体具有3C认证证书 辐射安全 整车通过YY9706.102-2021电磁兼容标准检测认证。 智能管理 配置智能管理系统，支持上传推车在线状态、电池电量、设备状态、故障告警等信息，同时可与医院现有智慧交互平台数据互通，实现智能化展示及管理，助力医院进行智慧医院建设评级。 |  |
| 移动护理工作站（轻型工作站） | 整车重量 整车重量≤40KG（不含挂件） 外形尺寸 整机尺寸：510mm(宽)x600深)x1100mm(台面最高离地高度)±10mm（注：该尺寸不含挂架及配件） 整车材质 整车主要材质为塑料、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 抗菌防霉 外壳采用抗菌防霉材质，符合GB21551标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。 台面 台面尺寸：480mm（宽）x465mm（深）±5mm（此尺寸不包含台面把手）； 台面及围挡一体注塑成型，非分体式设计，具有三面高度≥25mm的凹型围挡，且左右两侧围挡长度超过超过18cm，防止桌面物品掉落及液体渗漏进台面内； 台面材质 工作台面及围挡采用一体注塑成型塑胶ABS抑菌材质，抗菌率99%以上，符合GB21551标准；不可采用铝合金及其它金属材质，避免铝合金台面长期消毒产生化学腐蚀，影响人体健康，避免金属台面影响推车主机或PDA的无线信号 控制面板 控制面板位于台面前侧靠近把手处，靠前方的设计更方便用户操作，面板上设置有一键开关机键和电池电量指示灯，可通过不同颜色灯的状态显示电池电量、充电状态等信息 台面把手 台面与把手全闭环注塑一体成型，把手向上翘起位于台面上方，人推拉时手臂自然下倾，符合人体工程学设计，方便推拉。 键盘托 键盘托仓内尺寸：370mm(宽)*225mm(深)*24mm(高)±5mm； 键盘托完全隐藏在台面设备层内，使用时通过键盘托把手拉出即可，不用时推入不占外部空间，键盘托把手为隐藏式向下设计，不积灰不积液方便清洁； 台面升降 工作台面可升降，升降最大行程≥300mm 台面升降方式 台面升降方式为手动控制的气动升降，台面右侧有升降控制把手，可控制升降 升降立柱结构 升降立柱为套管式设计，套管结构可灵活变化；支持上窄下宽立柱结构或上宽下窄结构设计，基于临床实际需求灵活变化。 线缆隐藏 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露。 脚轮 4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 制动方式 脚踏式制动 抽屉 配置1层抽屉；抽屉内尺寸：325mm(宽)*295mm(深)*105mm(高) ±5mm，1个；柜子和抽屉表面材质为工程ABS材料，内衬金属骨架，配置机械抽屉锁，可锁定抽屉。 挂件 手消液放置架x1；锐器盒支架x1；压脉带盒x1；垃圾桶x2。 显示器 ≥21.5英寸 IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080 支架调整角度 水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，仰角≥40°，俯角≥15°，支持横竖屏 显示屏支架升降 显示屏支架可升降，升降范围≥50mm 工作站主机 采用工控mini主机设计，工控主机寿命长，mini主机节省空间。 CPU 不低于酷睿Intel i5 12代 内存 不低于16GB 硬盘 不低于固态硬盘256GB 无线网络 支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac 天线 内置天线设计，无任何外露，更提升医院院感。 主机接口 USB2.0*3，USB3.0*3，HDMI*1，RJ45*1，RS232x1，音频输出*1，音频输入*1 操作系统 支持Windows10及其以上 电池位置 电池嵌入在推车底盘，降低推车重心，推动更稳固 电池电芯 采用安全性高的磷酸铁锂材质，循环寿命次数≥2000次 电池额定能量 ≥288Wh 充电时间 充满电时间≤6小时 使用时间 连续使用≥8小时 电池认证 电芯通过国家3C强制认证 电源线 采用外置插拔可分离线缆，使用过程中固定在车体设备层上，不使用时方便取下收纳保管。非固定在车体的电源线或伸缩式电源线，频繁外力拉伸电源线，电源线有破皮老化扯断短路的隐患 电源总开关 电源总开关位于设备层右后侧，防止误触，电源总开关可以一键关断推车所有供电，在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命，提升整车用电的安全性。 电源管理 充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗 漏电保护 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 电流电压保护 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。 医用环境 整车通过GB 9706.1-2020医用电气设备安全检测。 产品认证 产品整体具有3C认证证书 辐射安全 整车通过YY9706.102-2021电磁兼容标准检测认证。 智能管理 配置智能管理系统，支持上传推车在线状态、电池电量、设备状态、故障告警等信息，同时可与医院现有智慧交互平台数据互通，实现智能化展示及管理，助力医院进行智慧医院建设评级。 |  |
| 临床移动终端 | 重量：≤230g（含标准电池） 处理器：CPU≥8核，频率≥2.4GHZ 内存容量：RAM≥8GB，ROM≥64GB 续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥4900mAh；正常使用时间≥12小时； 材质：采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。 电池一体化：电池采用一体化设计，不可拆卸 听筒：隐藏式听筒设计，避免消毒进液造成听筒失效； 按键：整机物理按键≤4个，其中扫描按键≥2个； 屏幕：≥6英寸OLED屏，集显示和触控一体。； 分辨率≥2340*1080，对比度≥10000:1； 信息安全：无SD及TF卡槽且硬件和软件都不支持SD卡及TF扩展，保障医院信息安全； 摄像头：前置和顶置摄像头设计，双摄像头像素≥1300万，自动对焦摄像头。 隐蔽取证：摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽 手电筒：双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制。 WIFI网络：支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持wifi6。 蓝牙：≥Bluetooth 5.3 条码扫描：支持一、二维条码识别；图像传感器：CMOS分辨率≥1280*960；扫描范围：≥44.5°(水平), ≥33.5° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±60°，左右倾角：±60° 条码扫描窗：扫描窗口采用斜切角设计，无需弯曲手臂即可完成扫描。 连续扫描：可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速。 操作系统：Android13.0或以上医疗操作系统。 个性化桌面：通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。 固件升级：支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。 超级用户：内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备。 辐射安全：基于人体辐射安全，制造商具有辐射安全许可证。 网络安全管理：不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。 网络配置管理：当插入物联网卡，系统自动关闭WiFi，同时弹仓提醒用户进行网络配置，配置可选择WiFi或物联网卡。 电池温度监测：配置充电温度智能检测模块，超出设定温度及时阻断充电，保证充电安全。 电池膨胀监测：电池膨胀监测，超过膨胀预警值后将及时上报用户并中止充电提醒用户更换电池。 核准证：产品通过5G无线电发射设备型号核准证，提供证书复印件。 医用电气安全：产品需通过GB9706.1医用电气安全检测。 床旁呼叫：支持跟床旁交互系统互连互通，方便护士随时随地呼叫患者或接听患者呼叫。 |  |