二期数字手术室项目调研需求确认书

- （一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二期数字手术室 | 背景：随着数字化技术的快速发展，数字化医院已成为未来医院的发展趋势。在医院的各个部门中，手术室作为核心区域，其数字化和智能化建设尤为重要。智慧手术部的建设不仅是医院实现数字化管理的关键标志，还能显著强化医院的环节管理，提升医院的知名度。 目标：本项目旨在建立一个以医疗物联网技术为基础、以手术进程为时间轴、以患者医疗数据为核心的手术室数字化、智能化综合信息管理平台。通过整合视频技术、物联网技术和自动化技术，推动手术室管理及应用的创新，以满足手术治疗及手术室运行管理的需求。 二期规划3间4K超高清数字化手术间、2间超高清数字化手术间、3间示教室、6套手术室信息平台、1套手术室信息管理系统、一套中央监控及管理系统。 | 1 | 套 |

- （二）具体技术要求（基础部分）

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| 总体要求 | 1 | - 1.操作简易、具有手术室内视频信号的本地预览、输出切换、音量控制、摄像机控制、视频录制及沟通控制。 - 2.信息系统集成：信息集成平台成功实现与国内主流信息系统厂家的高度集成，具有丰富的项目信息集成经验。无缝整合医院HIS、LIS、PACS、EMR等系统，可以随时查看患者的基本信息，检查报告，检验结果和医嘱、病理报告、医疗文书等电子病历信息；集成患者生命体征数据，实时显示并记录； HL7接口获取HIS系统内的病人信息。DICOM接口获取PACS服务器图片。 - 3.数据集标准；采用独立服务器模式，以中间表、视图及其他数据库访问操作机制，随需访问HIS、PACS、RIS、LIS、EMR等服务器，选择性地同步患者基本信息、住院信息、手术申请预约信息、检查信息、检验信息、医嘱信息、病历等数据到服务器。 - 4.医疗设备集成：手术室内有大量的医疗设备，不同类型的手术室配置有差异，数字化手术室系统需要把不同类型的医疗设备的数据或者信号采集、存储并且展现出来。包括：（1）超声成像：A型、B型、C型、D型、M型等；（2）X线成像：X线机、CT、X线摄影等；（3）内镜：腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜、阴道镜、胸腔镜、神经内镜、3D腔镜等；（4）手术显微镜：眼科手术显微镜、骨科手术显微镜、脑外科手术显微镜等；（5）介入导管室：血管造影机等；（6）核共振成像：MRI等；（7）核医学成像：PET、PET-CT、SPECT、R相机等；（8）外科手术机器人：达·芬奇机器人、妙手机器人等；（8）床边监护设备：监护仪、麻醉机、呼吸机、血气分析仪等。 |
| 配置明细-4K超高清数字化手术间（3间） |  |  |
| 4K超高清全景摄像机 | 2 | 4K超高清全景摄像机：3台 1)4K超高清：采用高品质 CMOS图像传感器，最高分辨率支持4K@60fps，输出帧率高达60帧/秒；呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。 2)双码流：USB可以支持主码流、子码流同时输出,可以同时满足近端及远端的需求； 3)光学变倍镜头：采用12X光学变焦80.4°广角镜头、25X光学变焦59.2°广角镜头、31X光学变焦59°广角镜头。 4)丰富完善的接口：支持HDMI2.0、SDI、USB 2.0、LAN，HDMI、USB、LAN可同时输出4K音视频。 5)自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 6)低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。采用先进的3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 7)多种音视频压缩标准：LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB2.0接口支持MJPG、H264、YUY2、NV12、H265 ； 8)音频输入接口：支持32000、44100、48000采样频率 9)多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 10)控制接口：RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联，方便工程安装使用。 11)多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 12)多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个，或集成在嵌墙中央控制触摸屏上无极调整视野位置， 支持水平 0°~ 350° 旋转，垂直方向 —30°~90°)。 13)AI人形跟踪（通过全景摄像机缩放、聚焦等操作，实时追踪手术室全景画面），内置高速处理器以及采用先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。 14）可被集中控制系统控制，控制功能包括摄像机角度上下左右移动，聚焦放大、缩小。 |
| 4K超高清术野摄像机 | 3 | 4K超高清术野摄像机：3台 1）具有不低于1/1.8英寸CMOS传感器，有效像素不低于884万；支持不低于20倍光学变倍能力,12倍数字变焦能力。 2）相机配置ND滤镜，在频闪无影灯下图像不会出现敏感条纹失真； 3）图像输出支持 4096*2160@60fps,3840*2160@60fps,3840*2160@50fps,3840*2160@30fps, 3840*2160@25fps,1920*1080@60fps,1920*1080@50fps等多种输出格式； 4）需支持机身按键面板、遥控器、RS485对相机进行辅助控制；支持通过机身电源按键进行开关机控制； 5）需支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作，且应具有正负反接保护功能 ； 6)需具备不少于1个HDMI2.0接口，1个RS485接口； 7)需支持手动聚焦/半自动聚焦和自动聚焦等聚焦模式； 8)摄像机需支持在距离物体100mm处，图像聚焦清晰 9)需支持普通模式、常亮无影灯、频闪无影灯等场景模式切换 |
| 31.5寸4K内窥镜医用显示屏 | 4 | 31.5寸4K内窥镜医用显示屏：6台 1)尺寸：≥31.5寸 2)分辨率：3840x2160 3)亮度：800cd/m² 4)对比度：1000:1 5)点距0.15525x0.15525mm 6)响应时间：12ms 7)颜色：10.7亿 8)GAMMA曲线；显示器内置1.8，2.0 ,2.2, 2.4, 2.6等多条GAMMA曲线 9)信号接口；HDMIx1，DVI-Dx1，DPx1 10)全面屏设计：正面使用医用光学AR+AF专业镀层玻璃，以方便清洁消毒，全防护处理 11)电源安全：独立电源模块，DC24V输入，一体化后壳设计，独立电源可内置到后壳，美观大方，也可取出外置 12)灯箱功能；具备一键开启显示器灯箱功能或电子阅片功能，可方便用于胶片阅读 13)一键灰阶模式：可一键切换到灰阶显示模式，方便影像浏览 14）可实现信号源的任意切换显示输出，（如腔镜视频、术野视频、手术全景摄像视频、PACS查询工作站图像视频等） 15）配套一体成型显示器盖板用于线缆收纳及视频传输，确保线缆不外露，延长使用寿命，易清洁，便于医护操作。 |
| 单轴双臂（术野+显示屏） | 5 | 单轴双臂（术野+显示屏）：3套 1)单轴双臂结构，支持安装1台吊臂显示器、1台术野摄像机； 2)弹簧臂选用进口臂，长寿命、耐疲劳； 3)吊臂展开的有效距离为≥180cm，可定制长度； 4)吊臂定位精准无漂移，配置阻尼刹车制动装置,设备无飘移,旋转移动松紧度可以调节； |
| 单轴单臂（显示屏） | 6 | 单轴单臂（显示屏）：3套 1)单轴单臂结构，支持安装1台吊臂显示器 2)弹簧臂选用进口臂，长寿命、耐疲劳 3)吊臂展开的有效距离为≥180cm，可定制长度； 4)吊臂定位精准无漂移，配置阻尼刹车制动装置,设备无飘移,旋转移动松紧度可以调节； |
| 智能数字一体化手术室系统 | 7 | 智能数字一体化手术室系统：3套 操作简易、具有手术室内视频信号的本地预览、输出切换、音量控制、摄像机控制、视频录制及沟通控制。 1）含患者信息查询、增加、删除与修改及编辑；根据输入条件查询患者信息及关联手术信息，支持姓名、性别、年龄、住院号等信息字段，后期手术视频等关联； 同时支持通过接口对接显示手术信息； 2）支持通过对接HIS系统，导入患者相关资料； 3）手术过程中记录的视频及图片资料，可随时查看播放； 4）系统界面显示当前手术医生信息； 5）系统界面显示当前选中病人的基本信息，住院号，姓名，所属科室，手术名称； 6）一键进入手术视频预览界面 7）可并入整个医院网络 8）能同时将腔镜图像（根据手术的类型也可以是无影灯术野摄像机图像）、全景摄像机的图像同步录制成为手术视频录像文件，亦可同步通过网络转播到示教室或者其他网络节点。 9）通过触控屏可实现腔镜图像（或术野摄像机的图像）的拍照。 10）支持DICOM3.0格式一致式协议声明，可发送拍照图像到PACS系统中。 11）支持对影像进行窗宽窗位、缩放、平移、翻页、测量、三维旋转等基本操作，支持电子白板功能，支持对比模式，可对照观看以往患者胶片及现行PACS图像； 12）手术室内医师可使用全向拾音器或无线耳麦与示教室通话。 13）提供至少不小于四种的转播警示提醒方式，当手术室开启转播后，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态，包括但不限于声光电形式（须提供图片或视频证明材料）； |
|  | 8 | 患者信息管理模块： - 1.患者信息查询，根据输入条件查询患者信息及关联手术信息，手术视频资源，图像资源；支持手术时间，住院号、姓名等字段； - 2.患者信息增加：支持姓名、性别、年龄、住院号等信息字段，后期手术视频等关联； - 3.患者信息删除与修改：编辑与删除手术相关的信息； - 4.手术列表支持新建编辑，同时支持通过接口对接显示手术信息； - 5.能够导出患者手术过程中记录的图片和视频文件资料； - 6.支持通过对接系统，集中显示患者相关检查资料； - 7.手术过程中记录的视频及图片资料，可随时查看播放； - 8.登录用户信息显示：系统界面显示当前登录用户的ID，姓名，所属科室； - 9.当前选中患者信息显示：系统界面显示当前选中病人的基本信息，住院号，姓名，所属科室，手术名称。 |
|  | 9 | - 视频路由模块： - 视频路由分配管理：能够将不同视频源（包括高清内窥镜影像、全景摄像机影像、术野摄像机影像、显微镜影像、C臂X光机影像、监护仪、术中超声图像、PACS影像等）传送到本手术室内的任一显示屏，可根据当前接入的视频源数量自动配置屏幕画面数量； - 视频源输入数量：可同时接入高清视频信号，最高支持12路视频接入，或至少支持8路超高清信号输入输出，影像处理能力≥4K 60fps级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。实现手术过程视频画面以及其他影像源信号同步实时显示。 |
|  | 10 | ##### 视频画中画： 可以多画面显示，支持一分屏、二分屏、画中画、三分屏和四分屏的预览模式； 每一路视频文件可以单独放大、缩小，可以任意拖拽，画面显示可以任意组合，可以任意调整其在多画面中显示的位置。 |
|  | 11 | 视频直播： - 能够通过网络或光纤实现高清手术直播，可以实时观看手术视频，手术室场景视频、术野视频、腔镜等医疗设备视频、手术患者病历信息、患者生命体征信息等必须可以同时进行传送。 - 能够与观摩端进行高清晰和高保真的音视频交互，手术直播视频与手术录像的分辨率必须达到4k超高清要求； - 手术室可以随时查看手术被观摩情况，并且可以随时中断手术直播或暂停手术直播； - 具备多点通讯能力，能够实现手术端与手术端、手术端与观摩端之间一对一或一对多的视音频交流； - 支持视频直播路数： 满足多个手术室同时且独立地进行手术示教直播。 - 支持通过手机移动端对手术进行双向智能标记功能，且标记颜色、粗细、存在时间均支持多档选择; - 支持不少于5方专家同时在线视音频交互，实现跨省市MDT； |
|  | 12 | - 视频录制： 1.一键开始直播：手术室打开直播功能，自动更新手术间直播状态，在手术过程中可随时停止直播； 2.支持紧急标注功能，对手术中的重要时间点进行紧急标注，标注手段可以采用手持按钮、脚踏板、触控等方式进行； 3.支持文字标注、图形标注（支持画圈、画圆、划线等方式），对手术中的重要时刻或时段进行简要标注； 4.支持隐私遮挡功能，对手术中的敏感信息进行遮挡，可以有选择地进行对外直播，并能够对录像文件可以选择保留还是隐藏遮挡位置； 5.手术录像自动分割文件大小，默认半小时1个视频文件；（可设置） 6.阅片模式：控制手术室显示屏的显示模式切换，一键切换为灯箱模式。 |
|  | 13 | - 文档管理： 1.影音文档的搜索，浏览：能够提供用户观看过往手术视频的能力，具有手术档案的查询与浏览功能，能够点播和下载手术视频资料； 2.各手术室和示教室视频自动归档存储，方便后续查看。支持模糊查询和多种查询方式； 3.视频编辑：多通道，多视频，整合多数据信息统一的高标准可交互的特殊录像文件。它可以进行剪辑、合并、录制旁白、图像渲染、加字幕等多种制作功能， 每一路视频文件可以单独放大、缩小，可以任意拖拽，画面显示自由组合，可以任意调整其位置。可根据自身需求灵活删减片段或整个视频； 4.视频分类：系统可对各科室的视频资源进行管理和分类，点播观看可以和学习时间挂钩； 5.路由路径的保存和一键应用： 提供断电记忆功能，自动记录系统的最后工作状态，与意外断电等情况下系统重新启动后自动恢复上次的工作状态，避免重新配置。 |
|  | 14 | 权限控制： 根据不同的用户，分级配置对应权限，通过权限的分级管理，增加系统信息的可靠性和安全性。 |
|  | 15 | 示教通话： 1.用户登录状态显示，实时查看在线用户信息，名称，科室，状态等； 2.用户列表根据状态自动排序； 3.选择在线用户进行视频通话，自动显示本地视频及对方视频； 4.发起通话方有权限控制参与方声音开关，视频开关； 5.发起通话方有权邀请和踢出其他参与方； 6.默认小窗口显示通话方的视频窗口，可全屏显示； 7.视频通话窗口可隐藏； 8.用户列表窗口可隐藏； 9.支持本地屏幕共享给通话方； 10.支持发送文字消息给通话方； 11.支持发送文件给通话方。 |
|  | 16 | 系统配置： - 1.本地设备信息设置：系统名称，软件类型； 2.服务器参数设置：服务器地址，端口； 3.视频编码参数设置：码流，端口； 4.数据库配置等配置；地址，端口； 5.文件存储路径设置；本地文件保存位置，网络存储参数。 |
| 4K数字化手术室智能控制终端 | 17 | 4K数字化手术室智能控制终端：3台 1）1U，嵌入式硬件编码 4路HDMI 2）分辨率支持3840x2160p/1920x1080p/1920x1080i/1280x720p/720*576i/720*576p/640*480i等分辨率（可自定义） 3）支持HDMI输入,H.265/H.264最新架构，支持WINDOWS及LINUX等操作系统 4）支持RTSP/RTP/RTMP, HTTP,SRT, UDP单播、组播等协议（RTMP支持添加用户及密码功能） 5）支持主、副等多协议多码流功能，主、副流264选择 6）编码级别：1级、2级、3级、4级、5级（级别越高码流波动率越大） 7）编码规范BASELINE PROFILE / MAIN PROFILE/ HIGH PROFILE,音频MP3,AAC，采样率：32000、44100、48000等，编码后音频比特率:48K ，64K ，96K ，128K ，160K，192K ，256K. 8）码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~12MBIT/S 9）支持中英文OSD，支持OSD滚动，图片叠加，支持添加医院logo字母和符号等可以屏幕任何地方显示；可调座标为：1920x1080；字体大小调节分辨可用范围：8~72区间。 10）支持DHCP自动获取IP，支持一键还原及版本升级和远程维护。 11）编码输出双码流H.265/H.264格式，音频MP3/AAC格式。编码码率可调，画面质量可控制。支持HTTP/RTSP/RTP/RTMP/SRT/UDP等协议传输。 12）‌输入接口‌：8个HDMI接口，‌输出接口‌：8个HDMI接口。最少支持8路超高清信号输入输出，影像处理能力≥4K 60fps级别，并能兼容SD、HD、FHD级别 。 ‌13）支持的视频分辨率‌：最高支持4K@60Hz 4:4:4‌ ‌14）支持的音频功能‌：支持音频嵌入和音频剥离‌ 15）‌其他功能‌：支持视频无缝切换、智能EDID管理、前面板LCD显示屏、通过前面板按键、RS-232、TCP/IP(LAN 10M/100M)和WebGUI控制 |
| 智能化手术室控制管理平台-27寸触屏控制终端 | 18 | 智能化手术室控制管理平台-27寸触屏控制终端：3台 1）功能： 1.1、防尘防水设计，箱体采用优质钢材高精度加工，符合GB50333-2013标准 1.2、箱体尺寸： 847.6mm（W）*1072.4mm（H）＊150mm（D），整体嵌入式安装与手术室墙面平齐，确保美观度和可消毒擦拭；防护等级不低于IP65 1.3、玻璃面板采用触摸式，防止反光和指纹 1.4、触摸面板盖板可向上打开，方便设备维护 1.5、外接常用2*USB接口，方便连接移动存储设备 2）主控触摸显示屏 2.1、屏幕尺：27英寸 2.2、分辨率不低于3840*2160 2.3、亮度不低于350cd/m2 2.4、不低于10点电容触控 2.5、显示屏与钢化玻璃贴合距离≤1mm 3）数字化工作站主机： 3.1、CPU：处理器i7 3.2、内存容量：8GB DDR1600 3.3、硬盘容量：500GB 3.4、视频输出接口：VGA/DVI/HDMI，最大4通道输出 3.5、通讯接口：千兆RJ45网口，USB口 3.6、解码能力：VGA/HDMI多通道物理输出 3.7、摄像机控制： VISCA,PALCO_D,PALCO_P 3.8、编码模块控制：码流模式、码率调节、图像参数、传输许可 4）电源管理模块： 4.1、可编程时序电源， 4.2 电源插槽不小于8口 4.3、2路温度检测接口，自动检测温度，温度过高时自动开启多路机柜风扇散热，有效保护数字化机柜散热 5）键盘鼠标： 5.1、集成数字键盘和触控板，可折叠控制面板集成医疗键盘，下翻时有防震保护 5.2、防护等级不低于IP65，清洗模式，防止清洗时误触发，抗电磁干扰 5.3、按键数：109键(美语布局） |
| 智能化手术室控制管理平台-55寸4K医用触摸显示终端 | 19 | 智能化手术室控制管理平台-55寸4K医用触摸显示终端：3台 1）防尘防水设计，箱体采用优质钢材高精度加工，符合GB50333-2013标准 2）箱体尺寸：1461.6mm（W）*1072.4mm（H）＊150mm（D），整体嵌入式安装与手术室墙面平齐，确保美观度和可消毒擦拭；防护等级不低于IP65。 3）玻璃面板防止反光和指纹 4）玻璃面板盖板可向上打开，方便设备维护 5）显示尺寸：55英寸 6）分辨率：3840×2160 7）刷新频率：60Hz 8）支持彩色：10.7亿 9）像素大小：0.315×0.315mm 10）对比度：1100:1 11）亮度：500cd/m2 12）视角：178°,178° 13）响应时间：8ms 14）GAMMA位数：14bit11 15）医疗影像标准：符合DICOM3.14标准 16）医疗设备曲线：7组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线 17）显示屏与钢化玻璃贴合距离≤1mm 18）可实现信号源的任意切换显示输出，（如腔镜视频、术野视频、手术全景摄像视频、PACS查询工作站图像视频等）。 |
| 智能化手术室控制管理平台-55寸4K医用触摸显示终端（含主机） | 20 | 智能化手术室控制管理平台-55寸4K医用触摸显示终端（含主机）：3台 1）一体机组，尺寸 1461.6mm *1047.4mm*150mm； 2）显示切换功能键*1、一键白屏功能键*1、音量调节功能键*1； 3）手术室控制平台采用 55 寸医用显示屏组成； 4）机组功能： 5）防尘防水设计，箱体采用优质钢材高精度加工，以保证使用 20 年以上不变性，漆面采用主流喷砂工艺，符合 GB50333-2013 标准; 6）整体嵌入式安装与手术室墙面平齐，确保美观度和可消毒擦拭；安装后防护等级 IP64； 7）玻璃面板采用触摸式，才用全贴合工艺、 AG、AF 工艺防止反光和指纹； 8）触摸面板盖板可向上打开，方便设备维护； 9）55寸4K医用显示器功能 10）尺寸：55寸； 11）分辨率：3840x2160； 12）亮度：500cd/m²； 13）对比度：1100:1； 14）点距：0.315x0.315mm； 15）支持颜色：10.7亿； 16）GAMMA曲线；显示器内置1.8，2.0 ,2.2, 2.4, 2.6等多条GAMMA曲线； 17）显示器原生信号接口；VGAx1，DVI-Dx1，DPx1，HDMIx1，USBx1； 18）灯箱功能；具备一键开启显示器灯箱功能，可方便用于胶片阅读； 19）一键灰阶模式：可一键切换到灰阶显示模式，方便影像浏览； 20）屏幕防灼伤技术：具备屏幕防灼伤技术，可提高液晶屏的使用寿命； 21）分屏功能：可实现屏幕一分二，一分四的分屏功能，各分屏可实现GAMMA单独调节； 22）背光亮度实时监测系统：内置亮度监测系统，亮度定期自动校准，防止亮度衰减，保证图像显示的长期稳定性； 23）医用主机： 24）CPU:Intel Core/i7-9700 处理器, 25）内存、存储：16G 内存+128G SSD+2TB； 26）微软授权正版 Win10 64 位操作系统； 27）医用键盘 28）含进口专业医用键盘鼠标，109键集成数字键盘和触控板; 29）硅胶炭粒按键，全铝托架，按键寿命不低于200万次； 30）蓝色背光，5级可调亮度，USB外置接口； 31）可实现信号源的任意切换显示输出，（如腔镜视频、术野视频、手术全景摄像视频、PACS查询工作站图像视频等）。 |
| 无线蓝牙耳机 | 21 | 无线蓝牙耳机：3台 1）采用UHF低功耗无线技术，抗干扰能力强，传输距离可达40米。 2）可调频，支持40台机器同时使用，不串频，不干扰‌ 3）麦克风采用电容音头，灵敏度高，语音清晰自然，说话更轻松‌。 4）内置锂离子充电电池，使用时间可达2以上小时 |
| 电源控制模块 | 22 | 电源控制模块：3台 1）支持8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 2）通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 3）逆序关闭设备。 4）按照5x365天连续工作时间标准制造； |
| 吸顶音箱 | 23 | 吸顶音箱：4套 1)喇叭单元‌：6.5"x1, 1"x1 2)‌额定功率‌：20W 3)‌最大功率‌：40W 4)‌额定输入电压‌：70V/100V 5)‌灵敏度（1m, 1W）‌：88dB±2dB 6)‌最大声压级（1m）‌：101dB±2dB 7)‌频率响应‌：60-18,000Hz 8)‌安装孔尺寸‌：直径194 - 200mm 9)‌尺寸‌：直径228mm, 高95mm |
| 辅材布线 | 24 | 辅材布线：3批 医用视频延长器、音频线、二芯线 |
| 配置明细-超高清数字化手术间（2间） |  |  |
| 超高清全景摄像机 | 25 | 超高清全景摄像机：2台 1)4K超高清：采用高品质 CMOS图像传感器，最高分辨率支持4K@60fps，输出帧率高达60帧/秒；呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。 2)双码流：USB可以支持主码流、子码流同时输出,可以同时满足近端及远端的需求； 3)光学变倍镜头：采用12X光学变焦80.4°广角镜头、25X光学变焦59.2°广角镜头、31X光学变焦59°广角镜头。 4)丰富完善的接口：支持HDMI2.0、SDI、USB 2.0、LAN，HDMI、USB、LAN可同时输出4K音视频。 5)自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 6)低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。采用先进的3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 7)多种音视频压缩标准：LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB2.0接口支持MJPG、H264、YUY2、NV12、H265 ； 8)音频输入接口：支持32000、44100、48000采样频率 9)多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 10)控制接口：RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联，方便工程安装使用。 11)多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 12)多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 13) AI人形跟踪（通过全景摄像机缩放、聚焦等操作，实时追踪手术室全景画面），内置高速处理器以及采用先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。 14）可被集中控制系统控制，控制功能包括摄像机角度上下左右移动，聚焦放大、缩小。 |
| 超高清术野摄像机 | 26 | 超高清术野摄像机：2台 1）具有不低于1/1.8英寸CMOS传感器，有效像素不低于884万；支持不低于20倍光学变倍能力,12倍数字变焦能力。 2）相机配置ND滤镜，在频闪无影灯下图像不会出现敏感条纹失真； 3）图像输出支持：4096*2160@60fps,3840*2160@60fps,3840*2160@50fps,3840*2160@30fps, 3840*2160@25fps,1920*1080@60fps,1920*1080@50fps等多种输出格式； 4）需支持机身按键面板、遥控器、RS485对相机进行辅助控制；支持通过机身电源按键进行开关机控制； 5）需支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作，且应具有正负反接保护功能 ； 6)需具备不少于1个HDMI2.0接口，1个RS485接口； 7)需支持手动聚焦/半自动聚焦和自动聚焦等聚焦模式； 8)摄像机需支持在距离物体100mm处，图像聚焦清晰 9)需支持普通模式、常亮无影灯、频闪无影灯等场景模式切换 |
| 27寸内窥镜医用显示屏 | 27 | 27寸内窥镜医用显示屏：4台 1)尺寸：27寸 2)分辨率：3840x2160 3)亮度：800cd/m² 4)对比度：1000:1 5)点距0.15525x0.15525mm 6)响应时间：12ms 7)颜色：10.7亿 8)GAMMA曲线；显示器内置1.8，2.0 ,2.2, 2.4, 2.6等多条GAMMA曲线 9)信号接口；HDMIx1，DVI-Dx1，DPx1 10)全面屏设计：正面使用医用光学AR+AF专业镀层玻璃，以方便清洁消毒，全防护处理 11)电源安全：独立电源模块，DC24V输入，一体化后壳设计，独立电源可内置到后壳，美观大方，也可取出外置 12)灯箱功能；具备一键开启显示器灯箱功能或电子阅片功能，可方便用于胶片阅读 13)一键灰阶模式：可一键切换到灰阶显示模式，方便影像浏览 14）可实现信号源的任意切换显示输出，（如腔镜视频、术野视频、手术全景摄像视频、PACS查询工作站图像视频等） 15）配套一体成型显示器盖板用于线缆收纳及视频传输，确保线缆不外露，延长使用寿命，易清洁，便于医护操作。 |
| 单轴双臂（术野+显示屏） | 28 | 单轴双臂（术野+显示屏）：2套 1)单轴双臂结构，支持安装1台吊臂显示器、1台术野摄像机； 2)弹簧臂选用进口臂，长寿命、耐疲劳； 3)吊臂展开的有效距离为≥180cm，可定制长度； 4)吊臂定位精准无漂移，配置阻尼刹车制动装置,设备无飘移,旋转移动松紧度可以调节； |
| 单轴单臂（显示屏） | 29 | 单轴单臂（显示屏）：2套 1)单轴单臂结构，支持安装1台吊臂显示器 2)弹簧臂选用进口臂，长寿命、耐疲劳 3)吊臂展开的有效距离为≥180cm，可定制长度； 4)吊臂定位精准无漂移，配置阻尼刹车制动装置,设备无飘移,旋转移动松紧度可以调节； |
| 智能数字一体化手术室系统 | 30 | - 智能数字一体化手术室系统：2套 - 1)含患者信息查询、增加、删除与修改及编辑；根据输入条件查询患者信息及关联手术信息，支持姓名、性别、年龄、住院号等信息字段，后期手术视频等关联； - 同时支持通过接口对接显示手术信息； - 2）支持通过对接HIS系统，导入患者相关资料； - 3）手术过程中记录的视频及图片资料，可随时查看播放； - 4）系统界面显示当前手术医生信息； - 5）系统界面显示当前选中病人的基本信息，住院号，姓名，所属科室，手术名称； - 6）一键进入手术视频预览界面 - 7）可并入整个医院网络 - 8）能同时将腔镜图像（根据手术的类型也可以是无影灯术野摄像机图像）、全景摄像机的图像同步录制成为手术视频录像文件，亦可同步通过网络转播到示教室或者其他网络节点。 - 9）通过触控屏可实现腔镜图像（或术野摄像机的图像）的拍照。 - 10）支持DICOM3.0格式一致式协议声明，可发送拍照图像到PACS系统中。 - 11）支持对影像进行窗宽窗位、缩放、平移、翻页、测量、三维旋转等基本操作，支持电子白板功能，支持对比模式，可对照观看以往患者胶片及现行PACS图像； - 12）手术室内医师可使用全向拾音器或无线耳麦与示教室通话。 - 13）提供至少不小于四种的转播警示提醒方式，当手术室开启转播后，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态，包括但不限于声光电形式（须提供图片或视频证明材料）； |
|  | 31 | 患者信息管理模块： 1.患者信息查询，根据输入条件查询患者信息及关联手术信息，手术视频资源，图像资源；支持手术时间，住院号、姓名等字段； 2.患者信息增加：支持姓名、性别、年龄、住院号等信息字段，后期手术视频等关联； 3.患者信息删除与修改：编辑与删除手术相关的信息； 4.手术列表支持新建编辑，同时支持通过接口对接显示手术信息； 5.能够导出患者手术过程中记录的图片和视频文件资料； 6.支持通过对接系统，集中显示患者相关检查资料； 7.手术过程中记录的视频及图片资料，可随时查看播放； 8.登录用户信息显示：系统界面显示当前登录用户的ID，姓名，所属科室； 9.当前选中患者信息显示：系统界面显示当前选中病人的基本信息，住院号，姓名，所属科室，手术名称。 |
|  | 32 | - 视频路由模块： - 视频路由分配管理：能够将不同视频源（包括高清内窥镜影像、全景摄像机影像、术野摄像机影像、显微镜影像、C臂X光机影像、监护仪、术中超声图像、PACS影像等）传送到本手术室内的任一显示屏，可根据当前接入的视频源数量自动配置屏幕画面数量； - 视频源输入数量：可同时接入高清视频信号，最高支持12路视频接入，或至少支持8路超高清信号输入输出，影像处理能力≥4K 60fps级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。实现手术过程视频画面以及其他影像源信号同步实时显示。 |
|  | 33 | ##### 视频画中画： 可以多画面显示，支持一分屏、二分屏、画中画、三分屏和四分屏的预览模式； 每一路视频文件可以单独放大、缩小，可以任意拖拽，画面显示可以任意组合，可以任意调整其在多画面中显示的位置。 |
|  | 34 | 视频直播： - 能够通过网络或光纤实现高清手术直播，可以实时观看手术视频，手术室场景视频、术野视频、腔镜等医疗设备视频、手术患者病历信息、患者生命体征信息等必须可以同时进行传送。 - 能够与观摩端进行高清晰和高保真的音视频交互，手术直播视频与手术录像的分辨率必须达到4k超高清要求； - 手术室可以随时查看手术被观摩情况，并且可以随时中断手术直播或暂停手术直播； - 具备多点通讯能力，能够实现手术端与手术端、手术端与观摩端之间一对一或一对多的视音频交流； - 支持视频直播路数： 满足多个手术室同时且独立地进行手术示教直播。 - 支持通过手机移动端对手术进行双向智能标记功能，且标记颜色、粗细、存在时间均支持多档选择; - 支持不少于5方专家同时在线视音频交互，实现跨省市MDT； |
|  | 35 | - 视频录制： 1.一键开始直播：手术室打开直播功能，自动更新手术间直播状态，在手术过程中可随时停止直播； 2.支持紧急标注功能，对手术中的重要时间点进行紧急标注，标注手段可以采用手持按钮、脚踏板等方式进行； 3.支持文字标注、图形标注（支持画圈、画圆、划线等方式），对手术中的重要时刻或时段进行简要标注； 4.支持隐私遮挡功能，对手术中的敏感信息进行遮挡，可以有选择地进行对外直播，并能够对录像文件可以选择保留还是隐藏遮挡位置； 5.手术录像自动分割文件大小，默认半小时1个视频文件；（可设置） 6.阅片模式：控制手术室显示屏的显示模式切换，一键切换为灯箱模式。 |
|  | 36 | - 文档管理： 1.影音文档的搜索，浏览：能够提供用户观看过往手术视频的能力，具有手术档案的查询与浏览功能，能够点播和下载手术视频资料； 2.各手术室和示教室视频自动归档存储，方便后续查看。支持模糊查询和多种查询方式； 3.视频编辑：多通道，多视频，整合多数据信息统一的高标准可交互的特殊录像文件。它可以进行剪辑、合并、录制旁白、图像渲染、加字幕等多种制作功能， 每一路视频文件可以单独放大、缩小，可以任意拖拽，画面显示自由组合，可以任意调整其位置。可根据自身需求灵活删减片段或整个视频； 4.视频分类：系统可对各科室的视频资源进行管理和分类，点播观看可以和学习时间挂钩； 5.路由路径的保存和一键应用： 提供断电记忆功能，自动记录系统的最后工作状态，与意外断电等情况下系统重新启动后自动恢复上次的工作状态，避免重新配置。 |
|  | 37 | 权限控制： 根据不同的用户，分级配置对应权限，通过权限的分级管理，增加系统信息的可靠性和安全性。 |
|  | 38 | 示教通话： 1.用户登录状态显示，实时查看在线用户信息，名称，科室，状态等； 2.用户列表根据状态自动排序； 3.选择在线用户进行视频通话，自动显示本地视频及对方视频； 4.发起通话方有权限控制参与方声音开关，视频开关； 5.发起通话方有权邀请和踢出其他参与方； 6.默认小窗口显示通话方的视频窗口，可全屏显示； 7.视频通话窗口可隐藏； 8.用户列表窗口可隐藏； 9.支持本地屏幕共享给通话方； 10.支持发送文字消息给通话方； 11.支持发送文件给通话方。 |
|  | 39 | 系统配置： - 1.本地设备信息设置：系统名称，软件类型； 2.服务器参数设置：服务器地址，端口； 3.视频编码参数设置：码流，端口； 4.数据库配置等配置；地址，端口； 5.文件存储路径设置；本地文件保存位置，网络存储参数。 |
| 超高清数字化手术室智能控制终端 | 40 | 超高清数字化手术室智能控制终端：2台 1）1U，嵌入式硬件编码 4路HDMI 2）分辨率支持3840x2160p/1920x1080p/1920x1080i/1280x720p/720*576i/720*576p/640*480i等分辨率（可自定义） 3）支持HDMI输入,H.265/H.264最新架构，支持WINDOWS及LINUX等操作系统 4）支持RTSP/RTP/RTMP, HTTP,SRT, UDP单播、组播等协议（RTMP支持添加用户及密码功能） 5）支持主、副等多协议多码流功能，主、副流264选择 6）编码级别：1级、2级、3级、4级、5级（级别越高码流波动率越大） 7）编码规范BASELINE PROFILE / MAIN PROFILE/ HIGH PROFILE,音频MP3,AAC，采样率：32000、44100、48000等，编码后音频比特率:48K ，64K ，96K ，128K ，160K，192K ，256K. 8）码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~12MBIT/S 9）支持中英文OSD，支持OSD滚动，图片叠加，支持添加医院logo字母和符号等可以屏幕任何地方显示；可调座标为：1920x1080；字体大小调节分辨可用范围：8~72区间。 10）支持DHCP自动获取IP，支持一键还原及版本升级和远程维护。 11）编码输出双码流H.265/H.264格式，音频MP3/AAC格式。编码码率可调，画面质量可控制。支持HTTP/RTSP/RTP/RTMP/SRT/UDP等协议传输。 12）‌输入接口‌：8个HDMI接口，‌输出接口‌：8个HDMI接口 ，或至少支持8路超高清视频输入输出，影像处理能力≥4K 60fps级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。‌ ‌13）支持的视频分辨率‌：最高支持4K@60Hz 4:4:4‌ ‌14）支持的音频功能‌：支持音频嵌入和音频剥离‌ 15）‌其他功能‌：支持视频无缝切换、智能EDID管理、前面板LCD显示屏、通过前面板按键、RS-232、TCP/IP(LAN 10M/100M)和WebGUI控制 |
| 智能化手术室控制管理平台-27寸触屏控制终端 | 41 | 智能化手术室控制管理平台-27寸触屏控制终端：2台 1）功能： 1.1、防尘防水设计，箱体采用优质钢材高精度加工，符合GB50333-2013标准 1.2、箱体尺寸： 847.6mm（W）*1072.4mm（H）＊150mm（D），整体嵌入式安装与手术室墙面平齐，确保美观度和可消毒擦拭；防护等级不低于IP65 1.3、玻璃面板采用触摸式，防止反光和指纹 1.4、触摸面板盖板可向上打开，方便设备维护 1.5、外接常用2*USB接口，方便连接移动存储设备 2）主控触摸显示屏 2.1、屏幕尺：27英寸 2.2、分辨率不低于3840*2160 2.3、亮度不低于350cd/m2 2.4、不低于10点电容触控 2.5、显示屏与钢化玻璃贴合距离≤1mm 3）数字化工作站主机： 3.1、CPU：处理器i7 3.2、内存容量：8GB DDR1600 3.3、硬盘容量：500GB 3.4、视频输出接口：VGA/DVI/HDMI，最大4通道输出 3.5、通讯接口：千兆RJ45网口，USB口 3.6、解码能力：VGA/HDMI多通道物理输出 3.7、摄像机控制： VISCA,PALCO_D,PALCO_P 3.8、编码模块控制：码流模式、码率调节、图像参数、传输许可 4）电源管理模块： 4.1、可编程时序电源， 4.2 电源插槽不小于8口 4.3、2路温度检测接口，自动检测温度，温度过高时自动开启多路机柜风扇散热，有效保护数字化机柜散热 5）键盘鼠标： 5.1、集成数字键盘和触控板，可折叠控制面板集成医疗键盘，下翻时有防震保护 5.2、防护等级不低于IP65，清洗模式，防止清洗时误触发，抗电磁干扰 5.3、按键数：109键(美语布局） |
| 智能化手术室控制管理平台-55寸4K多功能触摸显示终端（含主机） | 42 | 智能化手术室控制管理平台-55寸4K多功能触摸显示终端（含主机）：2台 - 1）防尘防水设计，箱体采用优质钢材高精度加工，符合GB50333-2013标准 - 2）箱体尺寸：1461.6mm（W）*1072.4mm（H）＊150mm（D），整体嵌入式安装与手术室墙面平齐，确保美观度和可消毒擦拭；防护等级不低于IP65。 - 3）玻璃面板防止反光和指纹 - 4）玻璃面板盖板可向上打开，方便设备维护 5）显示尺寸：55英寸 - 6）分辨率：3840×2160 - 7）刷新频率：60Hz - 8）支持彩色：10.7亿 - 9）像素大小：0.315×0.315mm - 10）对比度：1100:1 - 11）亮度：500cd/m2 - 12）视角：178°,178° - 13）响应时间：8ms - 14）GAMMA位数：14bit11 15）医疗影像标准：符合DICOM3.14标准 - 16）医疗设备曲线：7组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线 - 17）显示屏与钢化玻璃贴合距离≤1mm - 18）主机：带主机一体 - 19）可实现信号源的任意切换显示输出，（如腔镜视频、术野视频、手术全景摄像视频、PACS查询工作站图像视频等）。 |
| 智能化手术室控制管理平台-55寸4K多功能显示终端 | 43 | 智能化手术室控制管理平台-55寸4K多功能显示终端：2台 1）55寸LCD液晶屏； 2）主控 I5 4代 4+128 / wifi ； 3）分辨率：3840*2160； 4）可实现信号源的任意切换显示输出，（如腔镜视频、术野视频、手术全景摄像视频、PACS查询工作站图像视频等）。 |
| 无线蓝牙耳机 | 44 | 无线蓝牙耳机：2台 1） 采用UHF低功耗无线技术，抗干扰能力强，传输距离可达40米。 2）可调频，支持40台机器同时使用，不串频，不干扰‌ 3）麦克风采用电容音头，灵敏度高，语音清晰自然，说话更轻松‌。 4）内置锂离子充电电池 |
| 电源控制模块 | 45 | 电源控制模块：2台 1）支持8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 2）通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 3）逆序关闭设备。 4）按照5x365天连续工作时间标准制造； |
| 吸顶音箱 | 46 | 吸顶音箱：4套 1)喇叭单元‌：6.5"x1, 1"x1 2)‌额定功率‌：20W 3)‌最大功率‌：40W 4)‌额定输入电压‌：70V/100V 5)‌灵敏度（1m, 1W）‌：88dB±2dB 6)‌最大声压级（1m）‌：101dB±2dB 7)‌频率响应‌：60-18,000Hz 8)‌安装孔尺寸‌：直径194 - 200mm 9)‌尺寸‌：直径228mm, 高95mm |
| 辅材布线 | 47 | 辅材布线：2批 医用视频延长器、音频线、二芯线 |
| 配置明细-手术室信息平台 |  |  |
| 手术室信息平台 | 48 | 手术室信息平台：6台 1）实现软编码功能，音频和视频两路软编码，生成RTSP码流。 推送至网络，需要的客户端可以基于IP软交换任意拉取。 2）系统可自动获取或者手动录入患者的ID号、姓名、年龄、科室、手术部位、术前诊断以及主刀医师、麻醉医师、巡回护士等相关信息。 3）支持术中对讲功能，示教室可以呼叫该手术室与其对讲，录制视频后的文件统一存储至后台服务器。 4）数字化手术室系统支持和医HIS/PACS/LIS/EMR等系统的对接,实现患者相关信息及影像的查询及显示等功能。 5）提供背景音乐播放功能,支持自定义添加音乐,更换播放模式等操作,可实现U盘导入自动识别搜索歌曲。 |
| 高清全景摄像机 | 49 | 高清全景摄像机：6台 1)4K超高清：采用高品质 CMOS图像传感器，最高分辨率支持4K@60fps，输出帧率高达60帧/秒；呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。 2)双码流：USB可以支持主码流、子码流同时输出,可以同时满足近端及远端的需求； 3)光学变倍镜头：采用12X光学变焦80.4°广角镜头、25X光学变焦59.2°广角镜头、31X光学变焦59°广角镜头。 4)丰富完善的接口：支持HDMI2.0、SDI、USB 2.0、LAN，HDMI、USB、LAN可同时输出4K音视频。 5)自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 6)低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。采用先进的3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 7)多种音视频压缩标准：LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB2.0接口支持MJPG、H264、YUY2、NV12、H265 ； 8)音频输入接口：支持32000、44100、48000采样频率 9)多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 10)控制接口：RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联，方便工程安装使用。 11)多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 12)多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 13)AI人形跟踪（通过全景摄像机缩放、聚焦等操作，实时追踪手术室全景画面），内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。 14）可被集中控制系统控制；控制功能包括摄像机角度上下左右移动，聚焦放大、缩小。 |
| 辅材布线 | 50 | 辅材布线：6批 医用视频延长器、音频线、二芯线 |
| 配置明细-手术室信息管理系统 |  |  |
| 手术室医护患协同及过程管理系统 | 51 | 手术室医护患协同及过程管理系统：1套 （1）手术任务发布 1）手术患者列表 支持展示包含患者姓名、ID号、手术间等查询条件定位到需要进行手术信息管理的患者，对该选中患者的信息可进行术前、术中、术后的业务。系统默认为当天时间，通过查询功能刷新患者列表。 2）患者接送任务发布 支持患者手术接送任务发布的功能，提供包括手术患者病区接患者任务、手术患者送达病区任务发送功能，提供任务撤销、查询功能； 3）患者病理任务发布 支持患者手术病理任务发布的功能，提供包括手术术中病理任务、手术病区任务发送功能，提供任务撤销、查询功能； 4）手术间清洁任务发布 支持多手术间发布手术清洁任务功能，提供任务发布、撤销、查询功能； 5）手术任务一键发送 支持一键批量发送手术任务功能，应对首台手术任务高同时并发的情况。 （2）手术任务查询撤回 支持将发布的手术任务撤回取消操作； （3）手术任务接单 1）手术任务展示终端 支持通过一体化的触屏设备，展示手术协同任务列表，并提供对任务的打印，通过二维码可以扫描任务信息，核对接单人员； 2）患者接送任务对接 支持患者通过一体化设备选择患者接送任务，并可查看任务的明细信息，确认责任护工人员信息，接单时间，患者基本信息、手术信息、任务信息，支持接送明细信息打印功能； 3）患者病理任务对接 支持患者通过一体化设备选择患者病理任务，并可查看任务的明细信息，包括患者基本信息、手术信息、任务信息，支持病理任务信息打印功能； 4）手术间清洁任务对接 支持患者通过一体化设备选择手术室清洁任务信息，支持清洁任务打印； （4）护工管理 支持对护工基本信息进行维护； （5）转运交接 支持用PDA扫描手术通知单二维码，显示患者信息，然后再点击“转运交接”。流程可进行控制，如若未进行“病房交接”，则不能进行“进手术室”流程操作； （6）病房交接 支持系统通过扫码自动核对信息，如果病人正确、携带物品正确则会提示“患者核验成功”，方可进行下一步。其他流程“进手术室”等也会自动核对。确认事项、物品交接以及转运交接单分别可根据需要进行填写。 （7）确认事项与物品交接 支持根据手术转运标准流程，确认患者术前注意事项与具体手术物品交接明细内容。 （8）转运交接单 支持PDA录入转运交接单内容，PC端用户浏览打印。 （9）患者接送状态 支持患者正在接送或是接送完成时，在“工勤人员接单中心”显示最新状态，方便知晓当前任务的执行情况。 （10）统计查询 1）护工工作量统计 支持统计护工工作量，工作内容等信息； 2）患者接送任务统计 支持统计护工接送任务工作量； 3）病理任务统计 支持统计护工病理任务工作量； 4）清洁任务统计 支持统计护工手术间清洁任务工作量； （11）数据接口 1）手术排班接口 支持对接HIS、手麻系统获取当天的手术信息，包括手术患者姓名、性别、手术名称、手术医生、手术护士、科室信息、麻醉方式； 2）人员信息接口 提供对接获取手术医护人员信息 |
| 管理电脑 | 52 | 管理电脑：1台 1）高清显示器1920*1080分辨率，23.6英寸 2）工作站配置：(i7-9700 16G 256GSSD 2T 2G） |
| 55寸显示终端（家属等待区、走廊显示屏、餐厅区、护士站区） | 53 | 55寸显示终端（家属等待区、走廊显示屏、餐厅区、护士站区）：5台 1）55寸LCD液晶屏； 2）主控 I5 4代 4+128 / wifi ； 3）分辨率：3840*2160； |
| 信息发布系统 | 54 | 信息发布系统：5套 1）支持大屏幕液晶电视等设备显示家属等待区的通知和公告，加强患者家属的沟通，在洁净部家属等待区安装液晶大屏，并运行公告系统，可以实时、动态显示手术进程信息。支持对公告滚动速率、语音播报内容、语调、语速等进行设置，支持无数据库下大屏内容准确输出，及语音播报，确保稳定的医患协同。 公告系统主要显示的信息有：手术间号、台次、患者名称、手术状态等。 2）支持大屏幕液晶电视等设备显示手术排班情况，在手术准备区安装液晶大屏，用于显示手术安排情况，包括手术间、病人基本信息、手术医生、麻醉医生、手术护士等，并支持显示内容的调整。信息从系统中自动提取和刷新。 |
| 32寸触摸查询一体机 | 55 | 32寸触摸查询一体机：1台 1）显示器尺寸：≥32英寸， 2）分辨率：1920*1080 3）10点电容触摸屏 4）前(侧)面接口：USB2.0*2 |
| 手术室信息查询系统 | 56 | 手术室信息查询系统：1套 1）可实时同步HIS手术排班信息：患者姓名，手术等级，主刀医生、麻醉医生及手术名称等信息。 2）手术室目前状态展示，点击后，上方显示该手术室是否有患者进行手术，及其他细节数据； 3）医护人员班次数据展示。 4）同步的信息自动清理，超出时间的信息系统自动清理，无需人工操作。 5）示教室、手术室和信息发布都能获取同步信息。 6）手术室状态显示、家属等待区、家属谈话间、走廊显示屏等控制； 7）统一用户认证登陆管理和权限管理。 |
| 手术室门口屏 | 57 | 手术室门口屏：20台 1）显示器尺寸：21.5英寸， 2）分辨率：1920*1080 3）10点电容触摸屏 4）前(侧)面接口：USB2.0*2 |
| 手术室门口屏智能控制系统 | 58 | 手术室门口屏智能控制系统：20套 1）温湿度信息展示 2）压差信息展示 3）患者信息展示 4）医护信息展示 5）控制手术室的空调 6）控制手术室的照明 7）手术排班信息展示 8）预留控制手术室门接口 |
| 家属谈话间一体机终端 | 59 | 家属谈话间一体机终端：2间 1）英特尔酷睿十代i5-10400F 8G 1TB+256G SSD 2G独显) 2）23英寸*1台、键盘鼠标 |
| 智慧手术部家属谈话间软件系统 | 60 | 智慧手术部家属谈话间软件系统：2套 1）自动语音呼叫家属进入谈话间 2）自动大屏幕显示文字信息提醒家属 3）请***的家属到1号谈话间准备谈话 4）高清摄像头展示标本（护士无需走出手术间） 5）实时语音通话双向交流 6）自动录音录像、关联病人信息，上传服务器集中存储 |
| 家属谈话间（音频终端） | 61 | 家属谈话间（音频终端）：1台 1）智能降噪 2）采集声音功能 3）放音功能 4）回声抑制功能 |
| 辅材布线 | 62 | 辅材布线：1批 医用视频延长器、音频线、二芯线、六类非屏蔽网线等 |
| 配置明细-示教室系统 |  |  |
| 85寸4K会议平板显示屏 | 63 | 85寸4K会议平板显示屏：3台 85寸4K会议平板电子白板教学一体机 |
| 功放 | 64 | 功放：3台 1)三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 2)100V，70V60W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3)有默音功能，便于插入优先广播。 各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 4)5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 5)输出调整率由满载到空载，小于3dB 6)输出方式P1，70V、100V定压输出 辅助输出≥1V 7)输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡 8)AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡 9)频响50Hz-16kHz（±3dB） 10)谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 11)信噪比Mic1，2，3：>75dB AUX1，2：>80dB 12)音调调节低音：±10dB（100Hz） 高音：±10dB（10kHz） 13)保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 14)默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 15)电源AC220V-240V/50Hz-60Hz |
| 音箱 | 65 | 音箱：6台 1）喇叭单元：5＂×1，1＂×1 2）工作电压：100V 3）额定功率：30W 4）频响范围：80Hz-20kHz 5）灵敏度（1m，1W）：90±2dB 6）最大声压级（1m）：105±2dB 7）产品尺寸（高×宽×深）：280×194×185mm |
| 调音台 | 66 | 调音台：3台 1）总失真:0.02%； 2）频响:20Hz～20kHz； 3）等效输入噪声:-128dBu； 4）串音:-74dB； 5）耗电:30w； 6）外观尺寸(W×H×D)：244mmx71mmx294mm(9.6"x2.8"x11.6 |
| 高清全景摄像机 | 67 | 高清全景摄像机：3台 1)全高清图像：采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 多种光学变倍镜头：具有12X、20X两种光学变倍镜头选择。 领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 2)低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 3)多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN（POE功能可选）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。 多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 4)音频输入接口：支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率，G.711A编码只支持8000采样频率 5)多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。 6)多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 7)超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 8)低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。 9)多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 10)多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。 |
| 真分集无线手持式话筒一拖二 | 68 | 真分集无线手持式话筒一拖二：3台 - 动态范围：88dB; - 最大频偏：±45KHz； - 频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； - 综合信噪比：>73dB； - 综合失真度：≤1%； - 发射机工作时间8小时以上； - 含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. - 8）示教室可采用无线耳机或桌面话筒与手术室通话； |
| 电源时序器 | 69 | 电源时序器：3台 1）支持8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 2）通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 3）逆序关闭设备。 4）按照5x365天连续工作时间标准制造； |
| 网络交换机 | 70 | 网络交换机：3台 24口全千兆非网管机架式企业级以太网交换机，24口千兆电口+2千兆光口 |
| 机柜 | 71 | 机柜：3台 1）高度：1200mm（42U） 2）宽度：600mm 3）深度：1000mm 4）立柱间距：485mm（19英寸标准） 5）材质：冷轧钢材质 |
| 示教终端 | 72 | 示教终端：3套 1）高清显示器1920*1080分辨率，23.6英寸 2）工作站配置：(i7-9700 16G 256GSSD 2T 2G 四年服务) 3） 支持按关键字搜索、点播、医疗录影及片段下载，提高检索效率； 4）支持一键快捷控制，随时开始、暂停医疗录影及片段的录制 5） 进行手动导播、实时直播、点播、计划配置等功能，实现远程一站式配置、管理与维护； |
| 智能手术示教系统管理软件 | 73 | 智能手术示教系统管理软件：3套 - 视频直播：能够通过网络或光纤实现高清手术直播，可以实时观看手术视频，手术室场景视频、术野视频、腔镜等医疗设备视频、手术患者病历信息、患者生命体征信息等必须可以同时进行传送； - 能够与观摩端进行高清晰和高保真的音视频交互，手术直播视频与手术录像的分辨率必须达到超全高清要求； - 手术室可以随时查看手术被观摩情况，并且可以随时中断手术直播或暂停手术直播； - 视频录制：支持一键进行音视频录制，支持停止，开始录制功能，支持显示录像时常 - 远程会诊：手术室与示教室之间能够进行互动交流，达到远程进行手术直播或专家远程会诊功能 - 实时录制：手术直播的实时录制，可以作为培训教学，医院研究，在线学习的珍贵内容资源。 7）与示教室可进行双向交流，手术室内医师可使用全向拾音器或无线耳麦与示教室通话； 8）示教室可采用无线耳机或桌面话筒与手术室通话； - 9）触控屏集中控制，通过触控屏可控制所有设备，触控屏为图形化界面，操作简单方便。 |
| 信号传输线材及实施 | 74 | 信号传输线材及实施：3批 医用视频延长器、音频线、二芯线、六类非屏蔽网线等 |
| 配置明细-中央监控及管理系统 |  |  |
| 中心管理服务器 | 75 | 中心管理服务器：1台 1）2U机架式服务器 2）主机10核20线程 3）32G内存 4）8T硬盘 |
| 中央监控及管理平台 | 76 | 中央监控及管理平台：1套 1）可实时同步HIS手术申请单信息：手术台次，换着姓名，住院编号，手术名称，手术等级，主刀医生和麻醉医生等信息。 2）手术室目前状态展示，自动同步显示该手术室是否有患者进行手术，及其他细节数据； 3）为提高工作效率需支持对手术自由拖拽的方式进行调度 4）手术室状态显示、家属等待区、家属谈话间、走廊显示屏等控制； 5）集中管理界面，各手术室和示教室信息显示。 6）手术室和示教室的管理。平台统一对手术室和示教室接入及示教直播管理，包括是否录制以及手术室是否直播，可以通过B/S网页进行控制。 7）磁盘监控，超过设置值，不再接受录制任务并提醒用户进行扩容； 8）支持数据库一键备份，保证数据安全。 9）视频录制成MP4格式，方便下载观看。 |
| 中心管理平台 | 77 | 1．集中管理界面，各手术室和示教室状态显示。包括手术名称、时间、连接状态、录像状态、对讲音频状态等； 2．手术室和示教室的管理。平台统一对手术室和示教室接入及示教直播管理，包括手动连接、被动连接、手动断开、紧急断开等功能，可对示教情况进行管理； 3．支持多间手术室同时录制，单间手术室最少支持4路视频同时录制； 4．支持多间手术间同时直播，单间手术室最少支持4路视频同时直播； 5．支持录制视频发布，并设置发布权限和发布分类； 6．直播和点播支持多路同播，最大支持4路（可设置）； 7．点播页面支持视频和快照下载； 8．支持实时快照和上传快照； 9．点播页面和直播页面支持根据手术名称，医生名称等信息进行查询； 10．具有严格的权限管理，可以根据用户角色控制直播，点播等模块的访问权限； 11．直播/录制任务管理，管理员可以统一管理直播/录制任务，实时停止或修改任务属性； 12．磁盘监控，超过设置值，不再接受录制任务并提醒用户进行扩容； 13．支持数据库一键备份，保证数据安全； 14．视频录制成MP4格式，方便下载观看； 15．在线编辑： (1)快速剪掉手术室前、中、后无用的视频片段； (2)生成速度快，45分钟视频编辑1分钟内生成新的视频文件； (3)可建立手术索引，方便在线快速查找到指定位置。 |
| 存储服务器 | 78 | 存储服务器：1台 1、2U机架式服务器 2、CPU：E5-2620V4 3、内存：16G，内存插槽数24个 4、硬盘：2T SAS*3，7200 RPM，内部硬盘位数8个 5、磁盘阵列卡：H330 6、支持DVDRW光驱 7、网络控制器：集成四口千兆网卡 7、495W双电源 8、含导轨 |
| 企业级硬盘 | 79 | 企业级硬盘：12块 1T |
| 数据对接开发 | 80 | 对接医院手麻系统和HIS系统、PACS系统 |
| 机柜 | 81 | 机柜：1台 1）高度：1200mm（42U） 2）宽度：600mm 3）深度：1000mm 4）立柱间距：485mm（19英寸标准） 5）材质：冷轧钢材质 |
| 其他技术需求 |  |  |
| 对接需求 | 82 | 免费与现有单点信息系统实现对接。 免费与影像检查系统对接。 |
| 能耗及材质 | 83 | 能效等级：设备应达到国家一级能效标准，确保在运行过程中能耗最低。 节能模式：具备自动节能模式，当设备处于闲置状态时，能够自动降低功耗，减少能源浪费。同时保证设备性能不受影响，实现节能与高效运行的完美平衡。 材质：设备应采用高品质的工业级材料制造，确保其具备卓越的耐用性、稳定性和可靠性。 |
| 商务需求： |  |  |
| 售后服务 | 84.1 | 维保期：项目验收通过后，中标人至少提供5年的系统升级维护服务。 |
|  | 84.2 | - 1、在保修期内，中标人应当向采购人提供售后服务联系方式包括电话、电子信箱方式。售后服务联系方式发生变更的，应当提前2个工作日书面告知采购人。 - 2、免费服务期内，设立维护热线，为用户提供7×24的技术咨询服务。 - 3、所有保修服务方式包括电话咨询、远程维护和上门维护三种方式，其中上门维护即由中标人或系统厂家派人员到软件使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。软件故障报修的响应时间为2小时内， 8 小时维修到位，如果电话方式无法解决问题，中标人或原厂家必须派人员到软件运行现场维修。到达现场时间不得超过24小时（不可抗力情况除外）。 4、免费服务期内，中标人提供统计数据核验修正、统计指标增补与算法结果正确输出、报表推送等服务。 |

- 具体业务需求（增项部分）

| 需求名称 |  | 序号 |  | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |  |  |
| 1.手术室信息平台 | 1 |  | 硬件增加、自带设备兼容 |  |
|  | 1.1 |  | 智能化手术室控制管理平台-55寸4K多功能显示终端6套（功能同上） |  |
|  | 1.2 |  | - 智能化手术室控制管理平台-27寸触屏控制终端6套（功能同上） |  |
|  | 1.3 |  | 无影灯上自带术野摄像头同步实现远程直播、转播 |  |
|  | 1.4 |  | 增加术野远程直播、转播功能，否则与示教室实现对讲是没有意义的，示教室人员无法看到具体手术进展，无法进行远程指导。 |  |
|  | 1.5 |  | “提供背景音乐播放功能,支持自定义添加音乐,更换播放模式等操作,可实现U盘导入自动识别搜索歌曲。”建议增加本地下载、WIFI连接播放和蓝牙连接等三种方式 |  |
| 2.手术室信息平台-软件扩容 | 2 |  | 软件扩容 |  |
|  | 2.1 |  | 32间手术间均能实现全景、术野、腔镜、生命体征的录制，并能在手机端或者电脑端同步查看 |  |
|  | 2.2 |  | 支持录制视频的存储和回看 |  |
| 3.4K超高清数字化手术间、超高清数字化手术间 | 3 |  | 软件扩展 |  |
|  | 3.1 |  | 增加音乐播放功能，包括：本地下载、WIFI连接播放和蓝牙连接三种方式 |  |
|  | 3.2 |  | 增加语音控制功能，如根据指令完成无影灯开启、录像开启关闭、阅片、检查检验功能、播放音乐功能 |  |
|  | 3.3 |  | 能查询到患者门诊的相关检查检验结果 |  |
| 4.手术室信息管理系统 | 4 |  | 增加硬件 |  |
|  | 4.1 |  | 手术室门口屏12 台 家属谈话间一体机终端2间 |  |
| 5.手术室门口屏智能控制系统 | 5 |  | 手术室门口屏智能控制系统 |  |
|  | 5.1 |  | 增加温湿度异常报警及反馈系统，异常数据直接反馈到指定人员手术上 |  |
|  | 5.2 |  | 支持后台数据打印，特别是异常数据的汇总以及异常后维修后恢复正常的时间。 |  |
|  | 5.3 |  | 增加患者信息二维码，患者在入室前通过扫描患者手腕带及二维码确认患者手术间是否正确，同步入手术间时间。 |  |
| 6.手术任务接单 | 6 |  | 手术任务接单 |  |
|  | 6.1 |  | 增加助理人员接单（设备、耗材、器械），能在对应的手术上查看到任务，及进展，任务上明确时间地点要求 |  |
|  | 6.2 |  | 建议增加派单或者抢单模式供选择，以提高工人的积极性和工作效率。 |  |
|  | 6.3 |  | 系统与手麻对接，一键发送通知接台手术的申请，申请同步到病房和运送中心，提高效率。 |  |
| 7.通讯扩容 | 7 |  | 通讯扩容 |  |
|  | 7.1 |  | 32间手术间、护士站、复苏室、预麻间、AICU等点位实现一键呼叫，用于火灾、抢救等急救情况的呼叫，手术室全部区域能够听到 |  |
|  | 7.2 |  | 32间手术间、护士站、复苏室、预麻间、AICU等点位实现点对点一键呼叫 |  |
|  | 7.3 |  | 手术室内外走廊、餐厅、家属等候区、患者等候区可实现音乐播放。 |  |
| 8.设备管理扩容 | 8 |  | 设备管理扩容 |  |
|  | 8.1 |  | 实现设备的定点追踪，可查巡设备使用位置。 |  |
|  | 8.2 |  | 设备使用登记同步患者信息、手术开始、手术结束时间。 |  |
|  | 8.3 |  | 统计设备使用数据，并能导出，实现设备的效益分析。 |  |
|  | 8.4 |  | 统计设备维修、维保数据，并能导出，实现设备的效益分析。 |  |