科研中心实验室设备维保服务需求书

	项目名称
	中山大学附属第七医院科研中心第三方维保服务项目

	项目简介
	因科研中心设备数量众多，仪器设备需要进行日常管理，定期维护保养，部分仪器需要定期更换配件、耗材，设备出现故障时需要及时维修，以确保实验结果的准确性。

同时实验室设备中涉及特种设备，需要持特种设备安全管理证及操作证的专业人员进行管理。

	投标人资质要求
	1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件）；

2.本项目不接受联合体投标,不允许分包；

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

	具体技术要求
	1、项目负责人1名，持 R1《快开门式压力容器操作》证、A《特种设备安全管理》证，本科及以上学历，具备一定的英语阅读能力（实验室设备、仪器大部分为进口品牌），5年以上维保项目管理经验。无安全事故及不良从业记录。项目负责人为本项目总对接人，统筹全部维保工作、人员管理、问题上报及对外对接等。

2、驻场维保人员1名：持 R1《快开门式压力容器操作》证（维保过程中涉及快开门式压力容器操作），熟练掌握电脑办公软件操作。长期驻场，每日对维保范围内运行设备进行日常巡查维护，未运行设备每月至少完成一次巡检。

3、具备良好的学习能力，能较好的从仪器专业工程师的教学中学习专业技能，并且具备一定独立操作、维修、维护技能。

4、实验室设备日常维护，包括但不限于流式细胞仪、流式分选仪、超速离心机、pH计、高压灭菌锅、显影仪、各类气瓶、液氮罐、各类显微镜、天平、超低温冰箱等；并建立台账，台账包含设备编号、名称、型号、入库日期、质保状态、维保周期、历史故障记录，并做好动态更新。

5、对接仪器供应商、厂家相关售后，对需要定期维护保养的所有设备进行统计汇总后汇报给科室相关工作人员，跟进维护进度并做好记录。收集实验室公用仪器的报修记录，跟进维修进度，并每月汇总。

6、特种设备管理：协助科室对特种设备进行管理，使之满足正常运行要求及定期检验符合相关法规。建立完善的特种设备管理档案、技术档案、维保记录、校验及检验记录；负责定期完成特种设备安全附件校验（安全阀-1年、压力表-半年）事宜，负责定期完成特种设备年检、定检申报事宜，检验、校验相关费用包含在总报价中；

7、协助科室对本项目管理向标准化、制度化、智能化方向提升。

8、根据科室或相关部门要求制作相关安全标识牌；制作实验室气体及特种设备各类安全标识、管理牌、提示标签等；

9、工作时间：工作日8:00—18:00，非工作时间15分钟内响应，紧急情况30分钟内到达现场，2小时内解决问题，不能在规定时间内现场解决的及时上报，请求外援，同步出具临时保障方案；提供全年365天*24小时在线服务。

10、实验室内10万（含）以下的公用原厂出保设备维修配件费、维保所需耗材费全包。

11、危化品管理，双人双锁专柜管理，协助实验人员取用危化品；定期巡检：月检查包装、温湿度、有无泄漏、异味，做好巡检记录；定期盘点危化品。

12、实验室设备、仪器定期巡查、检修，不常用的仪器定期开机测试。
教育培训：包括仪器设备的正确使用流程、维护及使用注意事项等。
配合新设备入库、验收。
附则：

所有科研平台公用设备的日常维护，对接厂家工程师，一般故障的远程指导处理。

实验室气体库存管理，订气、验收入库、数量统计。

协助甲方完成实验室设备、仪器盘点工作。
实验室消防安全巡查、实验室卫生情况巡查等，发现问题及时记录并督促相关责任人处理，跟进问题整改进度直至完成。
中科联盟维护管理，刷卡器维护维修，刷卡器网络问题处理等。
完成甲方交办的其他任务。
7、保密要求：服务商及所有派驻人员对服务期间接触的科研数据、项目资料、技术文件、内部信息承担永久保密义务，不得泄露、复制、外传；发生泄密的，甲方依法追究经济及法律责任。

	商务需求
	（一）服务期限：合同签订之日起1年。采购人可根据项目需要和中标供应商履约情况确定合同期限是否延长，一年一签，但延长期限不得超过两年，即总服务期限不得超过三年。

（二）付款方式：

1.合同款项分四期支付，三个自然月为一个维保期，一年共计四个周期，每期分别向中标人支付合同总额的25%。在中标人完成每期的维保服务之后，根据采购人对中标人每期的履约评价结果，中标人开具符合规定的相应数额的发票后进行支付；其中，第四期则在中标人完成年度维保服务之后，根据采购人对中标人年度履约评价结果进行支付。

2.履约评价与支付标准如下：

（1）履约评价等级：优≥90分、良80分（含80分）-90分（不含90分）、一般70分（含70分）-80分（不含80分）分、差＜70分。

（2）若履约评价为优或良，则支付应支付的款项；

（3）若履约评价为一般或差，则扣除应支付的款项的20%后进行支付。

（4）若中标人当期或年度履约评价为差、或者连续两期履约评价为良及以下，采购人有权单方解除合同。

3.履约评价得分规则：

履约评价得分=维保服务得分平均分*70%+维保服务项目归口管理科室评分*30%

注：

（1）维保服务得分由采购人的项目服务科室、项目归口管理科室根据项目服务情况进行评分。

（2）项目服务科室、项目归口管理科室评分最高分均为100分，最低均为0分。

（3）年度履约评价得分规则与每期履约评价得分规则相同。

（4）详细履约评价得分规则，由采购人根据服务内容等相关条款进行拟定。

（三）服务地点：采购人指定地点。

（四）报价内容：报价包含本项目全部人工、管理、配件、工具、劳保、交通、培训、台账制作、保险等所有费用，甲方仅提供办公场地，其余维保配套物资均由中标方承担。
（五）培训要求：积极参与设备工程师关于设备使用及维护保养等技能培训；仪器设备的正确使用流程、维护及使用注意事项等。
（六）售后要求：全年365天*24小时在线服务；

（七）安全责任划分：服务期间，因服务商人员违规操作、履职不到位引发的人身伤害、火灾、泄漏、设备损坏、财产损失、行政处罚等全部责任及经济赔偿，由中标服务商全额承担。

	原厂出保设备清单（10万元及以下）
	设备名称
规格
入库日期
转移脱色摇床
TS-8S(双层)
2019/12/12
PH计
ST3100/F
2018/11/20
PH计
ST3100/F
2018/11/20
4℃小冰箱
BC-50ES
2018/11/20
4℃小冰箱
BC-50ES
2018/11/20
4℃小冰箱
BC-50ES
2018/11/20
4℃小冰箱
BC-50ES
2018/11/20
4℃小冰箱
BC-50ES
2018/11/20
4℃小冰箱
BC-50ES
2018/11/20
4℃小冰箱
BC-50ES
2018/11/20
4℃小冰箱
BC-50ES
2018/11/20
4℃小冰箱
BC-50ES
2018/11/20
4℃小冰箱
BC-50ES
2018/11/20
真空泵
BX-0.5
2019/11/29
Mini-TBC小型转移芯
MP-3035
2019/10/31
脱色摇床(水平)
KB-900
2019/6/21
脱色摇床(水平)
KB-900
2019/6/21
脱色摇床(水平)
KB-900
2019/6/21
脱色摇床(水平)
KB-900
2019/6/21
脱色摇床(水平)
KB-900
2019/6/21
脱色摇床(水平)
KB-900
2019/6/21
鼓风干燥箱
DHG-9030（A）
2019/7/24
加热磁力搅拌器
SCI550-Pro
2021/6/23
磁力搅拌水浴锅
HJ-4D
2021/6/23
磁力搅拌水浴锅
HJ-4D
2021/6/23
磁力搅拌水浴锅
HJ-4D
2021/11/19
磁力搅拌水浴锅
HJ-4D
2021/11/19
加热型磁力搅拌器
MS-H-Pro+
2019/7/24
负压吸引装置
3000ml双瓶
2021/4/23
负压吸引装置
3000ml双瓶
2021/4/23
负压吸引装置
3000ml双瓶
2021/4/23
商用单温冷藏单门立式展示柜
SC-412
2018/12/14
金属浴
DKT200-2
2019/6/21
金属浴
DKT200-2
2019/6/21
金属浴
DKT200-2
2019/6/21
金属浴
DKT200-2
2019/6/21
金属浴
DKT200-2
2019/6/21
金属浴
DKT200-2
2019/6/21
带电极头电极
MINI-PROTEANTETELECASSY
2019/12/11
无电极头电极
MINI-PTETRACOMPANELECTASSY
2019/12/11
powerbs电泳电源
pp-1151
2019/10/31
手术照明冷光源
LEDXD-303
2019/6/21
琼脂糖水平电泳仪
DYCP-32C
2019/10/16
手术器械消毒器
RS3002
2019/6/21
经典对开门门无霜冰箱
BCD-571WDPF571升
2018/3/1
冷柜
BD-226W226L
2018/10/25
冷柜
BD-226W226L
2018/12/14
小鼠尾静脉注射灯
YLS-Q9G
2019/6/21
小鼠尾静脉注射灯
YLS-Q9G
2019/6/21
台式PH计
FE28Standard
2019/7/24
摇床
BETS-010
2020/4/27
翘板式摇床
HS-25
2018/11/20
翘板式摇床
HS-25
2018/11/20
翘板式摇床
HS-25
2018/11/20
柜式冷藏冰箱
SC-340
2018/11/20
柜式冷藏冰箱
SC-340
2018/11/20
柜式冷藏冰箱
SC-340
2018/11/20
柜式冷藏冰箱
SC-340
2018/11/20
真空干燥箱
BZF-30
2019/11/29
冰箱
BCD-572WDENU1
2019/12/3
冰箱
BCD-572WDENU1
2019/12/3
4℃摆动玻璃门冰箱
MPR-710
2018/11/26
4℃摆动玻璃门冰箱
MPR-710
2018/11/26
4℃摆动玻璃门冰箱
MPR-710
2018/11/26
4℃摆动玻璃门冰箱
MPR-710
2018/11/26
MiniP-4小型垂直电泳四块胶系统
MP-8005
2019/10/31
ChampUV紫外透射切胶台
1001001-1
2019/6/21
干冰橱
DW-45W50
2018/11/20
冷柜
SC-650G
2018/11/7
金属浴（干式加热器）
HB2DG
2018/11/20
真空干燥箱
BZF-50+真空泵
2019/6/21
真空干燥箱
BZF-50+真空泵
2019/6/21
动物颅骨钻
78001
2019/6/21
紫外交联仪
Scientz03-II
2018/11/20
紫外交联仪
Scientz03-II
2018/11/20
恒温振荡摇床（小）
ES-60
2019/6/21
恒温振荡摇床（小）
ES-60
2019/6/21
恒温振荡摇床（小）
ES-60
2019/6/21
天平
PL602E
2018/11/20
台式手术显微镜
77001
2019/6/21
微量注射泵
R452
2019/6/21
4℃滑动玻璃门冰箱（大）
MPR-710
2018/11/26
4℃滑动玻璃门冰箱（大）
MPR-710
2018/11/26
台式恒温振荡器
THZ-C
2019/11/29
水浴箱
BWS-5
2018/11/20
水浴箱
BWS-5
2018/11/20
水浴箱
BWS-5
2018/11/20
水浴箱
BWS-5
2018/11/20
中型核酸电泳系统
WideminisubcellGT
2019/6/21
中型核酸电泳系统
WideminisubcellGT
2019/6/21
中型核酸电泳系统
WideminisubcellGT
2019/6/21
紫外检测仪
8823B
2019/3/27
电子天平
ME103E
2019/6/17
水浴锅
BWS-0505
2018/11/20
-20℃超低温冰箱
MDF-339
2018/11/26
-20℃超低温冰箱
MDF-C230
2018/11/26
医用型洁净工作台(双人单面）
SW-CJ-2FD
2019/6/21
-20℃超低温冰箱（带冰箱架）
MDF-339
2018/11/26
-20℃超低温冰箱（带冰箱架）
MDF-339
2018/11/26
-20℃超低温冰箱（带冰箱架）
MDF-339
2018/11/26
-20℃超低温冰箱（带冰箱架）
MDF-339
2018/11/26
台式紫外透视仪
ZF-7N
2018/11/20
水浴（冷冻）恒温振荡器
LSHZ-260
2019/6/21
超低温冰箱
MDF-U548D-C
2018/11/13
微生物培养箱
BSP-150
2018/11/14
微生物培养箱
BXP-655
2018/11/14
自动洗板机
PT-3000
2019/6/21
液氮转移管
ArcticExpress10
2019/2/27
液氮转移管
ArcticExpress10
2019/2/27
万分之一电子分析天平
ME103E
2018/11/14
震荡器
VXMNFS
2018/11/20
震荡器
VXMNFS
2018/11/20
制冰机
IMS-300
2022/9/20
低温保存箱
DW-30L508
2021/6/23
低温保存箱
DW-30L508
2021/6/23
低温保存箱
DW-30L508
2021/6/23
低温保存箱
DW-30L508
2021/6/23
低温保存箱
DW-30L508
2021/11/24
低温保存箱
DW-30L508
2021/11/24
低温保存箱
DW-30L508
2021/11/24
低温保存箱
DW-30L508
2021/11/24
恒温振荡摇床
SKY-200B
2019/6/21
恒温振荡摇床
SKY-200B
2019/6/21
制冷制热恒温混匀仪
MTC-100
2019/6/21
制冷制热恒温混匀仪
MTC-100
2019/6/21
小型液氮罐
YDS-115-126-FZ
2021/6/23
小型液氮罐
YDS-115-126-FZ
2021/6/23
小型液氮罐
YDS-115-126-FZ
2021/6/23
小型液氮罐
YDS-115-126-FZ
2021/6/23
小型液氮罐
YDS-115-216-FZ
2021/11/23
小型液氮罐
YDS-115-216-FZ
2021/11/23
小型液氮罐
YDS-115-216-FZ
2021/11/23
小型液氮罐
YDS-115-216-FZ
2021/11/23
台式低速离心机离心机(2台）
LX-60T100-J
2021/6/23
易燃材料冷藏冰箱
HLR-118FL
2018/11/20
生物安全柜
BSC-1100IIA2-X
2021/1/21
生物安全柜
BSC-1100IIA2-X
2021/1/21
手动细胞分选套装
130-042-501
2019/6/21
手动细胞分选套装
130-042-501
2019/6/21
高速搅拌器
6796-410D
2019/6/21
高速搅拌器
6796-410D
2019/6/21
易燃材料冷冻冰箱
151F-AEC-TSC
2018/11/20
吸入式小动物麻醉机
R500IP
2019/6/21
小型高速离心机
5425
2019/5/31
分子杂交箱
HB-1000
2019/6/21
分子杂交箱
HB-1000
2019/6/21
万分之一精密天平
PL602E
2018/11/14
培养箱
BSD-TX270
2018/11/14
培养箱
BSD-TS318
2018/11/14
小型高速离心机
5425
2018/11/13
小型高速离心机
5425
2018/11/13
小型高速离心机
5425
2018/11/13
小型高速离心机
5425
2018/11/13
小型高速离心机
5425
2018/11/13
生物安全柜
BSC-1300A2
2019/12/6
生物安全柜
BSC-1300A2
2019/12/6
生物安全柜
BSC-1500IIA2-X
2021/1/21
生物安全柜
BSC-1500IIA2-X
2021/1/21
台式冷冻离心转子
FA-45-48-11/A-2-MTP
2018/11/20
冷冻快速浓缩离心干燥器
LNG-T98
2019/6/21
层析冷柜
YC-968L
2019/6/21
层析冷柜
YC-968L
2019/6/21
医用冷藏箱
HYC-1099
2021/6/23
医用冷藏箱
HYC-1099
2021/6/23
医用冷藏箱
HYC-1099
2021/6/23
医用冷藏箱
HYC-1099
2021/6/23
冷冻破碎仪
SCIENTZ-48L
2021/6/23
台式冷冻离心转子
A-4-62/F-34-6-38
2018/11/20
显微镜（三人共览）
BX53
2021/1/29
超声波粉碎器
CVX130
2018/11/20
超声波破碎仪
SCIENTZ-950E
2021/6/23
超声波破碎仪
SCIENTZ-950E
2021/12/16
生物安全柜
HR1200-IIA2
2021/6/23
生物安全柜
HR1200-IIA2
2021/6/23
生物安全柜
HR1200-IIA2
2021/6/23
生物安全柜
HR1200-IIA2
2021/11/16
生物安全柜
HR1200-IIA2
2021/11/16
生物安全柜
HR1200-IIA2
2021/11/16
总蛋白浓度测定
LAMBDAXLS+
2019/2/18
液氮罐
LocatorJr
2019/2/27
恒温混匀器
MB-102
2018/11/20
恒温混匀器
MB-102
2018/11/20
杂交仪
HL-2000
2019/6/21
杂交仪
HL-2000
2019/6/21
灭菌锅
PHY-100
2021/6/23
超声波生物样本粉碎仪
985370EUR-04
2018/11/20
微波消解仪
MDS-6G
2019/5/31
台式离心机
Microfuge20R
2019/12/11
二氧化碳培养箱
MCO-20AIC
2021/6/28
冷冻干燥机
Scientz-10ND
2019/12/6
直热式CO2培养箱
MCO-20AIC
2018/11/14
直热式CO2培养箱
MCO-20AIC
2018/11/14
直热式CO2培养箱
MCO-20AIC
2018/11/14
直热式CO2培养箱
MCO-20AIC
2018/11/14
直热式CO2培养箱
MCO-20AIC
2018/11/14
直热式CO2培养箱
MCO-20AIC
2018/11/14
超声波细胞破碎仪
CVX500
2018/11/20
小型台式高速离心机
5702
2018/11/20
小型台式高速离心机
5702
2018/11/20
二氧化碳恒温培养箱
MCO-20AIC
2019/10/24
精密天平
MS105DU
2021/6/23
制冰机
SIM-F140LBDL
2018/11/13
二氧化碳培养箱
BB150
2021/6/23
二氧化碳培养箱
BB150
2021/6/23
二氧化碳培养箱
BB150
2021/6/23
二氧化碳培养箱
BB150
2021/6/23
二氧化碳培养箱
BB150
2021/12/13
二氧化碳培养箱
BB150
2021/12/13
二氧化碳培养箱
BB150
2021/12/13
二氧化碳培养箱
BB150
2021/12/13
转印系统
Trans-BlotTurbo
2018/10/30
液氮罐
Locator6Plus
2021/8/26
液氮罐
Locator6Plus
2021/8/26
液氮罐
Locator6Plus
2021/8/26
超净工作台
苏州安泰HVS-1800-U
2019/6/21
电泳仪（2台）
Sub-Cell GT System
2021/6/23
小型高速冷冻离心机
Eppendorf-5424R
2019/6/21
小型高速冷冻离心机
Eppendorf-5424R
2019/6/21
制冰机
SIM-F140LBSY
2021/6/23
小型高速冷冻离心机
Fresco 21
2021/6/23
水套式CO2培养箱
MCO-18M
2018/11/14
细胞计数仪
JIMBIO-CL
2021/6/28
生物安全柜
苏州安泰-BSC-1804IIB2
2019/6/21
梯度PCR扩增仪
Proflex
2018/10/30
倒置显微镜
PrimoVert
2018/11/26
NYU脊髓损伤动物模型打击器
ModelⅢ
2019/6/21
微量核酸蛋白浓度测定仪
K5800C
2021/6/23
微量核酸蛋白浓度测定仪
K5800C
2021/12/13
十万分之一微量天平
XPE105
2018/11/14
显微镜
BX43
2018/11/23
生物安全柜
HR1200-IIB2
2021/6/23
生物安全柜
HR15000-IIB2
2021/11/16
细胞计数仪
JIMBI0-CL
2021/6/23
细胞计数仪
JIMBI0-CL
2021/6/23
细胞计数仪
JIMBIOCL
2018/11/13
小型台式高速冷冻离心机
5427R
2018/11/20
小型台式高速冷冻离心机
5702R
2018/11/20
倒置显微镜
CKX53+佳能750D
2018/11/23
梯度PCR扩增仪
Proflex
2018/10/30
梯度PCR仪
T100ThermalCycler
2018/11/15
超低温冰箱
MDF-U54V
2018/11/13
超低温冰箱
MDF-U54V
2018/11/13
超低温冰箱
MDF-U33V
2018/11/13
超低温冰箱
DW-86L829BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L959BPT
2021/6/23
超低温冰箱
DW-86L829BPT
2021/11/24
超低温冰箱
DW-86L829BPT
2021/11/24
倒置显微镜
PrimoVert
2018/11/26
-80°超低温冰箱
DW-86L959BP
2019/6/21
-80°超低温冰箱
DW-86L959BP
2019/6/21
-80°超低温冰箱
DW-86L959BP
2019/6/21
-80°超低温冰箱
DW-86L959BP
2019/6/21
普通PCR仪
VeritiPro 96-well
2021/6/23
普通PCR仪
VeritiPro 96-well
2021/6/23
高效离心机转子
LYNX6000
2019/2/27
台式冷冻离心机
5430R
2018/11/20
倒置显微镜
CKX53
2018/11/23
倒置显微镜
CKX53
2018/11/23
中型液氮罐
YDD-350-326
2021/6/23
中型液氮罐
YDD-350-326
2021/6/23
中型液氮罐
YDD-350-326
2021/6/23
中型液氮罐
YDD-350-326
2021/6/23
中型液氮罐
YDD-350-326
2021/11/23
中型液氮罐
YDD-350-326
2021/11/23
中型液氮罐
YDD-350-326
2021/11/23
中型液氮罐
YDD-350-326
2021/11/23
CO2培养箱
MCO-20AIC
2019/6/17
叠放式水平恒温摇床
MQD-A1cell
2018/11/20
包埋盒激光打码机
JQ-ECR830
2021/6/23
包埋盒激光打码机
JQ-ECR830
2021/12/15
拔片打号机（简易型载玻片书写仪）
G304
2021/6/23
细胞离心涂片机
cytospin4
2019/2/18
紫外可见分光光度计
Nanodropone
2018/11/14
台式冷冻离心机
5810R
2018/11/20


	原厂出保设备清单（10万元以上）
	设备名称
规格
入库日期
电转化仪
GenePulserXCellTotalSystem
2018/11/15
大型台式冷冻离心机
Eppendorf-5810R
2019/6/21
大型台式冷冻离心机
Eppendorf-5810R
2019/6/21
96X梯度PCR仪
C1000Touch
2018/10/30
可加热石蜡包埋仪
Histostar
2018/11/14
解剖显微镜
SZX7
2018/11/23
电穿孔系统
4D-Nucleofector
2019/2/27
DNA凝胶成像仪
GelDocXR+
2019/6/21
大型台式冷冻离心机
Multifuge X4R Pro
2021/6/23
实验室超纯水系统
Milli-QIntegral15
2018/11/15
解剖显微镜
M125
2018/10/29
DNA凝胶成像系统
GelDocXR+&ImageLabSoftware
2018/11/16
多模式检测仪
Tristar2SLB942
2019/5/29
全自动半薄石蜡切片机
RM2265
2018/11/6
全温控振荡培养箱
IS-A5CM
2021/6/23
全温控振荡培养箱
IS-A5CM
2021/6/23
光学显微镜
BX53
2018/11/23
金相显微镜
AxioLab.A1
2018/11/26
分光光度计
Nanodropone
2018/11/14
冰冻切片机
CryoStarNX70HOMP
2018/11/14
振动切片机
VT1200S
2018/11/14
DNA剪切仪
BioruptorPico
2019/6/26
自动染色机
Heated
2019/2/18
石蜡切片机
HistoCore AUTOCUT
2021/6/23
石蜡切片机
HistoCore AUTOCUT
2021/6/23
凝胶成像系统
Tanon5200MUlti
2021/6/23
纯水仪
Milli-Q Directl6
2021/6/23
荧光定量PCR仪
CFXTouch
2021/2/26
光学显微镜
DM4B
2019/2/18
高效离心机
LYNX6000
2019/2/27
全密封式组织脱水机
ExcelsiorAS
2018/11/14
片段回收
PippinPrep
2019/6/26
大型液氮罐
LABS-94K
2021/6/23
大型液氮罐
LABS-94K
2021/6/23
大型气相液氮罐
LABS-94K
2021/11/23
高效液相色谱仪
NexeraXR
2021/8/23
荧光定量PCR仪
CFX96Touch
2018/10/30
多功能酶标仪
SynergyH1M
2019/6/26
纳米电位仪
ZetasizerNanoZEN3700
2021/8/26
荧光定量PCR仪_2
CFX96Touch
2021/2/26
荧光定量PCR仪
QuantStudio3
2021/6/23
冰冻切片机
CM1950
2021/6/23
荧光杂交显微系统
DM6B
2019/2/18
双色红外荧光成像系统
ChemiDocMPImagingSystem
2018/11/15
凝胶成像系统（含电脑）
iBrightFL1000
2019/2/27
倒置荧光显微镜
DMi8
2018/10/29
全自动western仪
ChemiDocImagingSystem
2018/11/23
全自动western仪
ChemiDocImagingSystem
2021/1/29
酶标仪
SH1MF-SN
2021/6/23
数字病理切片扫描仪
KF-PRO-020
2021/6/23
荧光定量PCR仪
QuantStudio6 P
2021/6/23
高通量全自动核酸提取仪
KingFisherApex
2021/6/23
荧光定量PCR仪
QuantStudio6P
2021/12/13
高通量全自动核酸提取仪
KingFisherApex
2021/12/15
蛋白纯化仪
AKTApure
2021/6/10
全自动高通量细胞分离机
130-092-545
2018/11/23
活体成像系统
IVISLuminaSeriesIII
2021/1/29
时间动态活细胞成像系统
BioTek-Lionheart FX
2019/6/21
超速离心机
Optima XPN-100
2021/6/23
活细胞工作站
Axio Observer7
2021/6/23
流式细胞分选仪
LE-MA900FP
2021/6/23
共聚焦显微镜
LSM880WithAiryscan
2019/5/29


	原厂在保设备清单
	设备名称
规格
入库日期
生物安全柜
BSC-1100IIA2-X
2022-10-11
生物安全柜
BSC-1500IIA2-X
2022-10-11
生物安全柜
BSC-1500IIA2-X
2022-10-11
生物安全柜
BSC-1500IIA2-X
2022-10-11
生物安全柜
BSC-1500IIA2-X
2022-10-11
生物安全柜
BSC-1500IIA2-X
2022-10-11
生物安全柜
BSC-1500IIA2-X
2022-10-11
负80度冰箱
HD-86L630
2022-10-13
负80度冰箱
HD-86L630
2022-10-13
负80度冰箱
HD-86L630
2022-10-13
荧光计
QubitTM4
2022-10-19
纳米药物制备系统
INanoE
2022-11-18
液氮罐
YDS-175-216
2022-11-23
液氮罐
YDS-175-216
2022-11-23
液氮罐
YDS-175-216
2022-11-23
液氮罐
YDS-175-216
2022-11-23
液氮罐
YDS-175-216
2022-11-23
液氮罐
YDS-175-216
2022-11-23
二氧化碳培养箱
MCO-20AIC
2022-11-28
二氧化碳培养箱
MCO-20AIC
2022-11-28
二氧化碳培养箱
MCO-20AIC
2022-11-28
二氧化碳培养箱
MCO-20AIC
2022-11-28
酶联免疫斑点检测仪
iSpot
2022-11-28
普通细胞离心机
CHT210
2023-02-10
普通细胞离心机
CHT210
2023-02-10
普通细胞离心机
CHT210
2023-02-10
普通细胞离心机
CHT210
2023-02-10
普通细胞离心机
CHT210
2023-02-10
普通倒置光学显微镜
MI52-N
2023-02-10
普通倒置光学显微镜
MI52-N
2023-02-10
普通倒置光学显微镜
MI52-N
2023-02-10
普通倒置光学显微镜
MI52-N
2023-02-10
普通倒置光学显微镜
MI52-N
2023-02-10
普通倒置光学显微镜
MI52-N
2023-02-10
冷冻高速离心机
CHT210R
2023-02-10
高压灭菌锅
PHY-100L
2023-02-22
高压灭菌锅
PHY-100L
2023-02-22
模块化智能型高级流变仪
MCR302e
2023-02-22
水浴锅
DWB20-S
2023-03-19
水浴锅
DWB20-S
2023-03-19
水浴锅
DWB20-S
2023-03-19
水浴锅
DWB20-S
2023-03-19
水浴锅
DWB20-S
2023-03-19
水浴锅
DWB20-S
2023-03-19
水浴锅
DWB20-S
2023-03-19
万分之一天平
ME240E
2023-03-19
万分之一天平
ME240E
2023-03-19
细胞计数仪
Countess3
2023-03-24
细胞计数仪
Countess3
2023-03-24
细胞计数仪
Countess3
2023-03-24
倒置荧光显微镜
ICX41
2023-04-18
数字PCR仪
QX200
2023-08-11
个人流式细胞仪
CytoFLEX
2018-11-14
立式超高速冷冻离心机
Beckman-Optima XPN-100
2019-06-21
流式细胞仪
Beckman cytoFlex LX
2019-06-21



1

