## 进口A包
货物名称 | 谈判技术要求 | 修改意见及理由 | 针对修改及增补参数或者配置，提供≥三家品牌名称 | 针对修改及增补参数或者配置，提供三家品牌对应参数/配置
★总体要求 | 1.应答供应商本包的应答设备，满足使用方功能临床需求，并为生产厂家在本包预算标准合理控制幅度内各档次设备中适合的参数配置，符合中华人民共和国医疗器械管理的有关规定。应答供应商必须明确所应答的具体品牌型号，且应答机型在中国境内已发布的全部技术功能软件应全部安装开放并支持，到货时所有软件应为中国境内的最新、最全版本；
主机【图像处理器、光源（一体式或分体式）】、内窥镜专业显示器 | 2.以下①②③满足其一即可：
①具有窄带光成像观察，可凸现粘膜下毛细血管和粘膜表面腺管开口等结构；
②具有白光、FICE、LCI、BLI、BLI-Bright观察模式，不同观察模式可以通过内镜按钮进行切换，实现消化道早癌精查，满足临床诊断不同需求。
③其他智能电子染色与光学染色技术结合，可通过多种观察模式，有针对性的对组织粘膜进行图像强调，实现常规图像与特殊图像的瞬时切换，可满足以下临床需求：1.早期病灶的筛查；2.异常组织与正常组织的边界识别；3.血管及粘膜腺管结构的分型；
▲3.具有红色和琥珀色成像观察，提高深层血管和出血点的可视性，便于镜下治疗过程中高效辨识出血点。（提供产品说明书或产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告）；
4.具有构造与色彩强调成像观察或者具备结构强调功能及色彩强调功能，强调黏膜表面的结构、色调和亮度；红色/蓝色/色度调节分别≥±8档；
5.具有保持对比度的亮度调节成像观察或者具备色彩调节功能及对比度功能，保证近端亮度的同时，提高远端的亮度；
▲6.以下①②满足其一即可：
①主机分辨率≥1920*1080p或4K，确保获得逼真如实物的高清图像。具有数字HDTV（包括但不限于：HD-SDI*2,DVI-D*2）、模拟/数字HDTV（包括但不限于：DVI-I*1）、模拟SDTV（包括但不限于：RGB TV*1，S VIDEO*1，VIDEO *1）（提供产品说明书或产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告）；
②具有支持HDTV、SDTV、数字信号（包括但不限于：12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI接口）及模拟信号输出（包括但不限于：VBS复合接口）（提供产品说明书或产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告）；
▲7.能将适用于电子缩放功能的内镜正常显示的光学图像放大≥1.8倍，具有≥3种模式切换（提供产品说明书或产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告）；
8.面板具有多功能键或多功能模式；
▲9.可以兼容电子胃镜、电子结肠镜、电子十二指肠镜及各类治疗镜并能提供相应的内镜供临床使用（提供产品说明书或产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告）；
▲10.具有≥5色LED光源，确保光亮度的同时，提供高清晰度和高色彩还原性的图像（提供产品说明书或产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告）；
▲11.具有自动增益功能，可自动调整图像亮度，能提供同品牌≥3条导光束的内镜（提供产品说明书或产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告）；
12.可配套气泵和水泵，或者相应的加压装置；
13.关闭系统电源后设定值仍可保存；
▲14.图像处理器、LED光源一体化设计（提供产品说明书或产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告）；
▲15.具有色调调节功能：可对在白光观察、窄带光观察及红色和琥珀色观察模式下的每张内镜图像进行色调调节（提供产品说明书或产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告）；
▲16.测光模式≥3种，包含但不限于平均测光、峰值测光、自动测光三种；（提供产品说明书或产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告）；
▲17.主面板触屏设计，具有即时切换多项功能模式，可设置快捷按钮，其中自定义功能画面的触控面板自定按钮≥10个；（提供产品说明书或产品彩页或第三方检测机构出具的检测报告）；
18.具有图像强调功能：≥2种强调模式；
19.具有画中画、画外画显示模式；
20.对比度：≥2档可调；
21.可实现用户自定义设置：可以保存≥20名用户的功能设置；
22.患者数据录入功能：可以存储≥45名患者资料数据；
23.数据存储功能：可通过机器缓存存储或者便携存储工具存储图片。
建议新增参数
★标准配置清单 | 1.主机【图像处理器、光源（一体式或分体式）】 1套
2.内窥镜专业显示器 1个
台车 | 配套标准配置使用
水泵 | 配套标准配置使用
气泵 | 配套标准配置使用
常规电子上消化道内窥镜(高清) | 配套标准配置使用
常规电子上消化道内窥镜(治疗) | 配套标准配置使用
常规电子上消化道内窥镜(高清治疗) | 配套标准配置使用
常规电子上消化道内窥镜(高清放大) | 配套标准配置使用
常规电子上消化道内窥镜(经鼻/小儿) | 配套标准配置使用
常规电子结肠内窥镜（高清） | 配套标准配置使用
常规电子结肠内窥镜（治疗) | 配套标准配置使用
常规电子结肠内窥镜（高清放大) | 配套标准配置使用
常规电子十二指肠内窥镜(检查) | 配套标准配置使用
常规电子十二指肠内窥镜(治疗) | 配套标准配置使用
常规电子支气管内窥镜(检查) | 配套标准配置使用
常规电子支气管内窥镜(治疗) | 配套标准配置使用
常规电子支气管内窥镜(高清检查) | 配套标准配置使用
常规电子支气管内窥镜(细径检查) | 配套标准配置使用
常规电子支气管内窥镜（小儿) | 配套标准配置使用
建议新增配置
目录 | 谈判商务要求
（一）免费保修期内售后服务要求
维修及维护服务 | ★1.1成交（中标）供应商提供应答货物整机免费保修期 3 年（全保）,时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
1.2由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 4 小时维修到位，并在 24 小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
1.3成交（中标）供应商负责货物的终身维修，保证10 年以上供应维修配件，如果因机器和配件停产造成设备无法维修者（维修周期同故障处理条款内容），无条件免费更换整机保证完好使用。
1.4免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务。
1.5免费开放设备接口参数，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。
1.6 保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2次。成交（中标）供应商提供产品原厂设备定期维护（日常、中度、深度）服务计划，并附（Check list）维护清单。
1.7需定期检测系统、数据库、以及消息的运行状况，并做好相应的记录报告给院方。
质量保证 | 2.1在免费保修期内, 成交（中标）供应商应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：
a. 年开机率在90（含）-95%（不含）之间，赔 一年 延长保修期；
b. 年开机率在85（含）-90%（不含）之间，赔 二年 延长保修期；
c. 年开机率低于85%（不含），成交（中标）供应商应无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
注：年开机率=（365-停机天数）/365）。
2.2免费保修期到期前 3 个月内成交（中标）供应商需提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案，保证提供有效的非现场技术支持服务和联系方式。
（二）免费保修期外售后服务要求
维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 8 小时维修到位，并在 24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相应的零配件保税库。
1.2免费保修期满后，成交（中标）供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》（格式自拟）中。
1.3设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。
1.4成交（中标）供应商及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。
1.5免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务。
（三）其他商务要求
交货要求 | ★1.1 成交（中标）供应商在签订合同之日起 60 天内交货，并安装调试完毕，交付采购人验收。
1.2成交（中标）供应商应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。
1.3提供的货物为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。
1.4.应答产品主机为整机原厂生产产品。
运输、安装和验收 | 2.1成交（中标）供应商在签订合同之日起 3 天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
2.2成交（中标）供应商负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的设计、包装、仓储、运输、保险、装卸、报装、安装调试、培训、商检及计量检测和保修期届满前备品备件等与采购设备及服务相关的所有含税费用。
2.3采购人需要检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与应答文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物, 成交（中标）供应商应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由成交（中标）供应商承担。
2.4 成交（中标）供应商负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。成交（中标）供应商应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 天内安装调试完毕。
2.5合同设备安装调试完毕后，成交（中标）供应商应及时书面提请验收。由成交（中标）供应商代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。成交（中标）供应商保证设备自到货之日起（指第一次交货） 30 日内通过设备运行、性能及技术参数、指标等的技术预验收，以保证临床使用。采购人有权委托有资格的单位对上述仪器进行性能校核。医院正式投入使用1个月后，无故障方签署项目验收报告，保修期自采购人签署验收报告之日起开始计算。
培训 | 3.1成交（中标）供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。
3.2 现场培训：成交（中标）供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
3.3 集中培训：根据设备技术要求，可向采购人提供使用和维修技术人员培训。
3.4 计算机辅助培训：针对该机型的多媒体互动操作教学软件，方便学习掌握基本操作和各项高级功能
3.5 网络教育：专业化产品俱乐部网站，提供与世界各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息
知识产权 | 4.1成交（中标）供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。成交（中标）供应商保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由成交（中标）供应商承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。
4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由成交（中标）供应商承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。
付款方式 | ★5.1货到指定地点、验收合格并提供全额发票后15日内支付 100 %。履约保证金用于补偿采购人因成交（中标）供应商提供的设备质量问题或成交（中标）供应商不履行/不适当履行合同义务而蒙受的损失，如成交（中标）供应商提供的设备质量出现问题或乙方不履行/不适当履行任何一项合同义务的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。
违约责任 | 6.1成交（中标）供应商在签订合同之日起 10 天内提交履约保证金。
6.2 如成交（中标）供应商未按照应答文件中承诺的时间交货或提供服务，成交（中标）供应商应承担延期交货和延期服务的违约责任，向采购人每日偿付设备款 0.5 %的违约金。逾期超过30日的，成交（中标）供应商需向采购人另行支付合同总价的 30 %的违约金，且采购人有权单方解除采购合同。另外，成交（中标）供应商赔偿采购人因此造成的实际经济损失。
6.3成交（中标）供应商所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足谈判文件要约的，采购人有权拒绝收货，成交（中标）供应商向采购人偿付项目采购金额 30 %的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对成交（中标）供应商进行处罚。
6.3 由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5 %。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。
6.4违约金先从由成交（中标）供应商履约保证金中扣除，若有不足部分则由成交（中标）供应商补齐。
6.5在成交（中标）供应商承诺的免费保修期内，如经成交（中标）供应商两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，成交（中标）供应商应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。
其他 | 7.1 成交（中标）供应商应按其应答文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
7.2.每年维保服务期结束后，厂家或其指定维保服务商应向采购人提交年度服务总结报告，报告内容包括但不限于维修情况、PM情况、设备运行情况分析、维保成本分析、设备存在问题及建议等。
项目（产品）要求 | ★8.1供应商需承诺，在采购结果执行期限内，纳入采购人范围的公立医院（单位）有权按照成交价格向供应商采购任意数量的增购配件，供应商不得以任何理由拒绝供应或拖延供货，否则将视为违约，供应商须承担相应违约责任。（应答时提供承诺函，格式自拟）
★8.2若应答产品为进口，则应答供应商必须承诺中标后可以提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足谈判文件要求）；若应答产品为国产产品，则无需提供。
★8.3要求提供监督管理部门签发的涵盖应答产品（除台车、内窥镜专业显示器外的所有标准配置和增购配件均需要提供）的《医疗器械注册证》；要求相关证书在有效期内（扫描件，原件备查）。
★8.4应答增购配件的镜子需与主机同品牌且兼容，镜子型号不可重复，一种镜子只能对应一个型号。
建议新增商务需求

## 国产B包
货物名称 | 具体技术要求 | 修改意见及理由 | 针对修改及增补参数或者配置，提供≥三家品牌名称 | 针对修改及增补参数或者配置，提供三家品牌对应参数/配置
★总体要求 | 供应商本包的应答设备，满足使用方功能临床需求，并为生产厂家在本包预算标准合理控制幅度内各档次设备中适合的参数配置，符合中华人民共和国医疗器械管理的有关规定。供应商必须明确所投标的具体品牌型号，且投标机型支持且已发布的全部技术功能软件应全部安装开放，到货时所有软件为最新、最全版本。
主机【图像处理器、光源（一体式或分体式）】、内窥镜专业显示器 | 1.1支持1080P全高清视频图像输出，视频分辨率≥1920×1080；
▲2.具备≥四种的特殊光染色功能，用于病变的诊断和观察；（提供产品技术白皮书或彩页）
1.3.自动测光模式、平均测光和峰值测光模式；
1.4.具有构造调节功能，可选≥两种模式，每种模式≥三档可调，每档≥15级调节；
1.5.具有轮廓强化功能，≥三档可调，每档≥15级调节；
1.6.色调调节可分别调节红色、绿色、蓝色，色度≥10档可调；
1.7.有白平衡记忆功能；
1.8.可冻结实时图像，缓存≥32 幅冻结图像。冻结图像还可进行血液强化、结构强化、 轮廓强化、数字放大等图像处理；
1.9.具有图像放大功能，放大倍数≥2倍；
1.10.具有USB 存储功能，可在外接 U 盘中存储视频和图片，具备录像功能；
1.11.拥有USB接口可将高清视频、病例图像、报告导出至外接USB储存设备；
1.12.可通过网络传输病历数据并可与医院网络对接；
▲1.13.光源：≥4个独立LED 灯冷光源，包括但不限于绿光LED、蓝紫光LED、红光LED、蓝光LED（提供产品技术白皮书或彩页）；
1.14.主机【图像处理器、光源（一体式或分体式）】可兼容经鼻胃镜或超细肠镜（提供产品技术白皮书或彩页）；
1.15.具有Hbe血红蛋白增强功能；
1.16.具有内窥镜ID自动识别功能；
▲1.17.主机【图像处理器、光源（一体式或分体式）】可兼容电子胃肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、十二指肠镜、光学放大镜等（提供产品技术白皮书或彩页）；
1.18.可搭配32寸、55寸医用监视器；
1.19.镜体采用高清CMOS成像技术；
1.20.镜体操作部具有≥4个自定义功能远程控制按钮，可按医生操作需要进行冻结、放大、染色等功能设定；
1.21.支持镜体导光部一键式拔插设计，具备带电热拔插功能；可兼容高频电治疗；
1.22.具有镜体信息存储功能；
1.23.具有对比度调节功能，高、中、低三档可调；
1.24.具有自动增益功能（AGC），可通过键盘控制开或关；
1.25.可进行界面模式切换；
1.26.亮度均衡功能：开/关，可设置默认为开启；
▲1.28.主机【图像处理器、光源（一体式或分体式）】可同时兼容不少于8种类型探头，例如：高清电子胃、肠镜，治疗型电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，经鼻胃镜、超细肠镜，十二指肠镜，电子支气管镜，电子鼻咽喉镜等镜体，超声内镜、小超声内镜、胶囊胃镜等（提供产品技术白皮书或彩页）
建议新增参数
★标准配置清单 | 主机【图像处理器、光源（一体式或分体式）】1套
内窥镜专业显示器 1个
台车 | 配套标准配置使用
水泵 | 配套标准配置使用
气泵 | 配套标准配置使用
常规胃镜 | 配套标准配置使用
常规肠镜 | 配套标准配置使用
支气管镜 | 如供应商未针对支气管镜增购配件报价，则以下1项技术参数视为负偏离
▲8.1.支气管镜可以与主机【图像处理器、光源（一体式或分体式）】兼容，先端部≤5.5mm（提供产品技术白皮书或彩页）；
经鼻胃镜 | 如提供配件，需配套标准配置使用
光学放大
十二指肠镜
小超声内镜（含主机） | 如供应商未针对小超声内镜（含主机）增购配件报价，则以下4项技术参数均视为负偏离
▲12.1小超声内镜（含主机）中的小超声内镜和主机需为同一品牌，并且和本项目标准配置主机【图像处理器、光源（一体式或分体式）】也为同一品牌，可以兼容使用（提供同一制造商医疗器械产品注册证附件作为证明材料，需体现相关信息）
▲12.2小超声内镜主机支持包括但不限于12MHz和20MHz同品牌小超声内镜（提供注册证相关信息证明）
▲12.3与小超声内镜主机同品牌的12MHz小超声内镜直径≤2.6mm（提供技术白皮书或彩页）
12.4小超声内镜图像回放：可实现最大≥500帧图像回放，支持自动回放和手动回放
双焦点内镜 | 如提供配件，需配套标准配置使用
超细肠镜
胆道镜
副送水内镜
鼻咽喉镜
刚度可调肠镜
建议新增配置
目录 | 谈判商务要求
（一）免费保修期内售后服务要求
维修及维护服务 | ★1.1成交（中标）供应商提供所投货物整机免费保修期 3 年（全保）,时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
1.2由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 4 小时维修到位，并在 24 小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
1.3成交（中标）供应商负责货物的终身维修，保证10 年以上供应维修配件，如果因机器和配件停产造成设备无法维修者（维修周期同故障处理条款内容），无条件免费更换整机保证完好使用。
1.4免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务。
1.5免费开放设备接口参数，无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。
1.6 保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2次。成交（中标）供应商提供产品原厂设备定期维护（日常、中度、深度）服务计划，并附（Check list）维护清单。
1.7需定期检测系统、数据库、以及消息的运行状况，并做好相应的记录报告给院方。
质量保证 | 2.1在免费保修期内, 成交（中标）供应商应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：
a. 年开机率在90（含）-95%（不含）之间，赔 一年 延长保修期；
b. 年开机率在85（含）-90%（不含）之间，赔 二年 延长保修期；
c. 年开机率低于85%（不含），成交（中标）供应商应无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
注：年开机率=（365-停机天数）/365）。
2.2免费保修期到期前 3 个月内成交（中标）供应商需提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案，保证提供有效的非现场技术支持服务和联系方式。
（二）免费保修期外售后服务要求
维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 8 小时维修到位，并在 24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相应的零配件保税库。
1.2免费保修期满后，成交（中标）供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。
1.3设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。
1.4成交（中标）供应商及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。
1.5免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务。
（三）其他商务要求
交货要求 | ★1.1 成交（中标）供应商在签订合同之日起 30天内交货，并安装调试完毕，交付采购人验收。
1.2成交（中标）供应商应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。
1.3提供的货物为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。
1.4.应答产品主机为整机原厂生产产品。
运输、安装和验收 | 2.1成交（中标）供应商在签订合同之日起 3 天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
2.2成交（中标）供应商负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的设计、包装、仓储、运输、保险、装卸、报装、安装调试、培训、商检及计量检测和保修期届满前备品备件等与采购设备及服务相关的所有含税费用。
2.3采购人需要检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与应答文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物, 成交（中标）供应商应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由成交（中标）供应商承担。
2.4 成交（中标）供应商负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。成交（中标）供应商应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 天内安装调试完毕。
2.5合同设备安装调试完毕后，成交（中标）供应商应及时书面提请验收。由成交（中标）供应商代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。成交（中标）供应商保证设备自到货之日起（指第一次交货） 30 日内通过设备运行、性能及技术参数、指标等的技术预验收，以保证临床使用。采购人有权委托有资格的单位对上述仪器进行性能校核。医院正式投入使用1个月后，无故障方签署项目验收报告，保修期自采购人签署验收报告之日起开始计算。
培训 | 3.1成交（中标）供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。
3.2 现场培训：成交（中标）供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
3.3 集中培训：根据设备技术要求，可向采购人提供使用和维修技术人员培训。
3.4 计算机辅助培训：针对该机型的多媒体互动操作教学软件，方便学习掌握基本操作和各项高级功能
3.5 网络教育：专业化产品俱乐部网站，提供与世界各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息
知识产权 | 4.1成交（中标）供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。成交（中标）供应商保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由成交（中标）供应商承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。
4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由成交（中标）供应商承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。
付款方式 | ★5.1货到指定地点、验收合格并提供全额发票后15日内支付100%。履约保证金用于补偿采购人因成交（中标）供应商提供的设备质量问题或成交（中标）供应商不履行/不适当履行合同义务而蒙受的损失，如成交（中标）供应商提供的设备质量出现问题或乙方不履行/不适当履行任何一项合同义务的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。
报价要求 | ★6.1应答供应商须对具体配置清单第3-7项增购配件进行逐一报价，不得出现缺漏项。
★6.2应答供应商需结合采购需求对具体配置清单第8-18项增购配件中进行报价，至少须报出其中4项增购配件的价格。
违约责任 | 7.1成交（中标）供应商在签订合同之日起 10 天内提交履约保证金。
7.2 如成交（中标）供应商未按照应答文件中承诺的时间交货或提供服务，成交（中标）供应商应承担延期交货和延期服务的违约责任，向采购人每日偿付设备款0.5 %的违约金。逾期超过30日的，成交（中标）供应商需向采购人另行支付合同总价的 30 %的违约金，且采购人有权单方解除采购合同。另外，成交（中标）供应商赔偿采购人因此造成的实际经济损失。
7.3成交（中标）供应商所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足谈判文件要约的，采购人有权拒绝收货，成交（中标）供应商向采购人偿付项目采购金额30%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对成交（中标）供应商进行处罚。
7.4由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。
7.5违约金先从由成交（中标）供应商履约保证金中扣除，若有不足部分则由成交（中标）供应商补齐。
7.6在成交（中标）供应商承诺的免费保修期内，如经成交（中标）供应商两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，成交（中标）供应商应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。
其他 | 8.1 成交（中标）供应商应按其应答文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
8.2.每年维保服务期结束后，厂家或其指定维保服务商应向采购人提交年度服务总结报告，报告内容包括但不限于维修情况、PM情况、设备运行情况分析、维保成本分析、设备存在问题及建议等。
项目（产品）要求 | ★9.1供应商需承诺，在采购结果执行期限内，纳入采购人范围的公立医院（单位）有权按照成交价格向供应商采购任意数量的增购配件，供应商不得以任何理由拒绝供应或拖延供货，否则将视为违约，供应商须承担相应违约责任。（应答时提供承诺函，格式自拟）
★9.2要求提供监督管理部门签发的涵盖应答产品（除内窥镜专业显示器、台车、供应商未报价的增购配件外的所有标准配置和增购配件均需要提供）的《医疗器械注册证》；要求相关证书在有效期内（扫描件）。
建议新增商务需求