  - 附件:投标文件模板

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

（姓名、职务）      系    （公司名称全称）    的法定代表人。为      项目名称      的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：   年    月   日

二代居民身份证原件反面清晰扫描件

（加盖单位公章）

二代居民身份证原件正面面清晰扫描件

（加盖单位公章）

二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于   （公司地址）    的    （公司名称）    的     （法定代表人姓名）  代表本公司授权    （被授权人姓名、身份证号码）   为本公司的唯一合法代理人，就本公司投标的     （设备仪器名称）    在中山大学附属第七医院进行投标。并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括报名、提交调研及投标文件和产品资质材料，确认调研及投标相关信息，调研及投标产品报价、议价，签订购销合同，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的所有材料真实、合法、完整。

本授权书于    年    月   日签字生效，特此声明。

授权期限为：    年    月起至本次招标采购期结束。授权期限内无特殊情况不得变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人签字和盖章:

联系电话:

授权单位名称和盖章:

被授权人签字或盖章:

供应商（盖章）：

日  期：   年    月   日

二代居民身份证原件反面清晰扫描件

（加盖单位公章）

二代居民身份证原件正面面清晰扫描件

（加盖单位公章）

三、投标人及上游所有环节企业营业执照

四、投标人及上游所有环节企业《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》

五、授权书或代理证（进口产品必须提供）

- 消毒产品生产企业卫生许可证（消毒产品必须提供）

- 七、报价表

| 招标人信息 |  |  |  |  |  | 投标人报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参考单价 （元） | 单项参考总价（元） | 设备品牌及型号 | 单价（元） | 单项总价（元） |
| 1 | 心电图机 | 台 | 1 | 36700 | 36700 |  |  |  |
| 项目预算 |  |  |  |  | 36700 |  |  |  |

注意：

- 1.投标人填写各项产品的单价、总单价及合计总价（项目及数量出现少报或多报，作废标处理；商品名称及技术参数要求发生变化或不符合要求，作废标处理；报价超过参考单价或单项参考总价视为无效报价，作废标处理）。报价为全包价，采购人不需再支付其他费用。

- 2. 本项目预算限额为36700元，超过（即大于）36700元的报价均视为无效报价,作废标处理。本项目预算单价限额为36700元，超过（即大于）36700元的报价均视为无效报价,作废标处理。

- 八、技术参数应答表（※所有招标技术参数条款需完全满足，若有负偏离则按废标处理。）

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |  | 投标技术条款 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多道心电图机 | - 多道心电图机 |  |  |  |  |
|  |  | - 技术参数 |  |  |  |  |
|  |  | - 主要功能：12导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查 |  |  |  |  |
|  |  | - 心电输入：12导联、18导联同步采集，10电极 |  |  |  |  |
|  |  | - 导联选择：自动或手动 |  |  |  |  |
|  |  | - 输入方式：浮地输入；输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 |  |  |  |  |
|  |  | - 采集模式：成人、小儿、新生儿 |  |  |  |  |
|  |  | - ▲采样率：16000 Hz，起搏器采样率≥80000Hz |  |  |  |  |
|  |  | - 模数转换精度: ≤1.25 μV |  |  |  |  |
|  |  | - 输入阻抗：≥50MΩ |  |  |  |  |
|  |  | - 耐极化电压：≥±550mV |  |  |  |  |
|  |  | - 共模抑制比：≥105dB |  |  |  |  |
|  |  | - 频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） |  |  |  |  |
|  |  | - 标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5% |  |  |  |  |
|  |  | - 时间常数：≥3.2秒 |  |  |  |  |
|  |  | - 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 |  |  |  |  |
|  |  | - 低通滤波: 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 |  |  |  |  |
|  |  | - 肌电滤波:25Hz/35Hz 二档 |  |  |  |  |
|  |  | - 交流滤波:50Hz或60Hz |  |  |  |  |
|  |  | - 基线抑制: -20dB,-34dB 两档可选 |  |  |  |  |
|  |  | - 增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动 |  |  |  |  |
|  |  | - 不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警 |  |  |  |  |
|  |  | - 电极脱落：液晶显示器显示脱落部位 |  |  |  |  |
|  |  | - ▲键盘输入：全键盘设计，支持中文拼音输入姓名、年龄、性别、身高等患者信息（非区位码输入） |  |  |  |  |
|  |  | - 显示方式：≥7"液晶显示 |  |  |  |  |
|  |  | - 显示分辨率：不低于800*480 |  |  |  |  |
|  |  | - 显示导联数：同屏12导联，每导联显示时间≥5s |  |  |  |  |
|  |  | - ▲支持右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map电压图显示 |  |  |  |  |
|  |  | - 记录器：内置高分辨率热线阵打印 |  |  |  |  |
|  |  | - 走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S |  |  |  |  |
|  |  | - 无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警 |  |  |  |  |
|  |  | - 电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印 |  |  |  |  |
|  |  | - 模拟信号打印：可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号 |  |  |  |  |
|  |  | - 网络数据打印：支持访问外部文件服务器，本机热敏打印服务器报告 |  |  |  |  |
|  |  | - 操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调 |  |  |  |  |
|  |  | - ▲冻结记录：支持3分钟波形冻结记录模式，具备小儿、新生儿模式切换；可选配用新生儿专用导联线及电极片采集新生儿心电图 |  |  |  |  |
|  |  | - 测量分析：支持区分性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量 |  |  |  |  |
|  |  | - 自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 |  |  |  |  |
|  |  | - ▲自动分析结果：ECG分析程序：全球通用的ECAPS 12C智能自动分析算法程序，可分析长达3分钟的12导联心电波形，并具有最适合亚洲人的心电分析数据库，分析算法有5种判断类型241种病倒分析；分析结果支持中英文切换。5大类240种以上分析结论支持；支持右胸后壁导联独立分析；支持18导联ST-Map电压图分析输出；分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）显示和打印语言可分别设置，支持两版本明尼苏达码表示 |  |  |  |  |
|  |  | - 外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ |  |  |  |  |
|  |  | - 信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 |  |  |  |  |
|  |  | - 其它输出接口：USB/SD |  |  |  |  |
|  |  | - ▲存储和传输：内置400份心电图，扩展支持3000份以上SD卡存储 |  |  |  |  |
|  |  | - 网络：标配LAN有线网络接口，支持WIFI网络连接 |  |  |  |  |
|  |  | - 提示音：QRS同步或热笔拟笔音 |  |  |  |  |
|  |  | - ▲打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能 |  |  |  |  |
|  |  | - 心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能 |  |  |  |  |
|  |  | - QTc算法：4种可选 |  |  |  |  |
|  |  | - 重量：≤2.3Kg |  |  |  |  |
|  |  | - 安全性：电击防护类型: I类CF型 |  |  |  |  |
|  |  | - 交流：100-240±10% |  |  |  |  |
|  |  | - 直流：长效可充电电池，充满电可连续工作60分钟以上 |  |  |  |  |
|  |  | - 输入设备：可连接条码枪、读卡器 |  |  |  |  |
|  |  | - ▲输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告 |  |  |  |  |
|  |  | - ▲数据通讯方式：ECTP/DICOM |  |  |  |  |
|  |  | - ▲患者信息：自动获取检查列表功能 |  |  |  |  |
|  |  | - 单台设备配置要求 |  |  |  |  |
|  |  | 类别 | 数量（/个） |  |  |  |
|  |  | - 心电图机主机 | 1台 |  |  |  |
|  |  | - 长效热敏纸 | 1本 |  |  |  |
|  |  | - 热印头清洁笔 | 1支 |  |  |  |
|  |  | - 输入检查用导电橡皮 | 1块 |  |  |  |
|  |  | - 电源线 | 1根 |  |  |  |
|  |  | - 导联线 | 1付 |  |  |  |
|  |  | - 吸咐电极 | 12只 |  |  |  |
|  |  | - 电极夹 | 8个 |  |  |  |
|  |  | - 充电电池 | 1块 |  |  |  |
|  |  | - 技术、使用说明书 | 1份 |  |  |  |
|  |  | - 地线 | 1根 |  |  |  |
|  |  | - 心电图机推车 | 1台 |  |  |  |
|  |  | - 合格证 | 1张 |  |  |  |

- 九、商务应答表（※所有招标商务条款需完全满足，若有负偏离则按废标处理。）

| 项目 | 招标商务条款要求 | 投标商务条款 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 维修及维护服务 | - 各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限,并保证提供整机免费保修期5年。保修期内免费更换零配件、免工时费。设备在保修期内投标人需保证由原厂进行维修，出原厂维修报告。保修期自采购人签署验收报告之日起开始计算。 |  |  |  |
|  | - 投标人中标后必须提供与产品原厂签订的售后服务授权协议书。 |  |  |  |
| - 质量保证 | - 保修期到期前 3 个月内投标人需提供设备运行状态评估报告及过保后设备维护方案，保证提供有效的非现场技术支持服务和联系方式。 |  |  |  |
|  | - 投标人保证由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 8 小时维修到位，并在 24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。投标人保证消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机，在境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。 |  |  |  |
| - 交货要求 | - 投标人在签订合同之日起15天内交货，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。 |  |  |  |
|  | - 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所保证的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |  |  |  |
|  | - 投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 天内安装调试完毕。 |  |  |  |
|  | - 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所保证的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |  |  |  |
|  | - 合同设备安装调试完毕后，投标人应及时书面提请验收。由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照采购人规定标准执行。投标人保证设备自到货之日起（指第一次交货） 30 日内通过设备运行、性能及技术参数、指标等的技术预验收，以保证临床使用。采购人有权委托有资格的单位对上述仪器进行性能校核。医院正式投入使用1个月后，无故障方签署项目验收报告，保修期自采购人签署验收报告之日起开始计算。 |  |  |  |
| - 付款方式 | - 货到指定地点、验收合格并提供全额发票后，采购人即向投标人支付合同总价90%款项，因投标人提供的设备质量问题或投标人不履行/不适当履行合同义务而蒙受的损失，如投标人提供的设备质量出现问题或投标人不履行/不适当履行任何一项合同义务的，采购人有权直接从剩余款项中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果未发生设备质量问题或无投标人不履行或不适当履行合同义务的情况，投标人在合同设备免费保修期满后按照采购人的相关要求提出正式申请，采购人六十天内将合同总价10%款项支付给投标人。 |  |  |  |
| - 5.违约责任 | - 5.1如投标人未按照投标文件中保证的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，向采购人每日偿付设备款 0.5 %的违约金。逾期超过30日的，投标人需向采购人另行支付合同总价的 30 %的违约金，且采购人有权单方解除采购合同。另外，投标人赔偿采购人因此造成的实际经济损失。 |  |  |  |
|  | - 5.2 投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额 30 %的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。 |  |  |  |
|  | - 5.3由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5 %。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。 |  |  |  |
|  | - 5.4违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由投标人补齐。 |  |  |  |
|  | - 5.5在投标人保证的质量保证期内，如经投标人两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，投标人应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。 |  |  |  |
| - 6.其他 | - 6.1响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的设计、包装、仓储、运输、保险、装卸、报装、安装调试、验收、培训、商检及计量检测和保修期届满前备品备件等与采购设备及服务相关的所有含税费用，采购人不需再支付其他费用。 |  |  |  |
|  | - 6.2 本项目预算控制总金额为人民币叁万陆仟柒佰元整（￥36700元），超过本预算控制总金额及货物需求表中列明的条目控制单价和总价的投标报价将作废标处理。 |  |  |  |