[bookmark: _Hlk180506009]附件二 技术条款偏离情况表 (所有技术条款均为★实质性条款，有任何一条负偏离将导致无效投标)
	项目名称
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况

	中山七院更换质控硬件（锗- 68桶源）服务项目
	1.1适用机型：与医院现有 PET/CT（GE Discovery 710 Clarity）设备完全兼容；
	
	

	
	1.2桶源，核素名称：Ge-68；
	
	

	
	1.3校正源类别：V类；
	
	

	
	1.4出厂活度：出厂活度：5.5E+7Bq，（校正源出厂时，以供应商提供的放射源证书载明的出厂活度实测值为准；供应商须随货提供放射源证书，证书须载明出厂活度实测值、测量日期、测量方法及不确定度）
	
	

	
	1.5核素纯度 ≥99.0%；
	
	

	[bookmark: _Hlk180506025]
	1.6基质材料：碳纤维环氧树脂；
	
	

	
	1.7符合ISO 2919:2012标准；
	
	

	
	1.8投标人负责新源进口、退役废旧放射源合规回收、转运处置及注销备案，且承担全部费用与安全责任；
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]1.9投标人需提供均匀性测试报告；
	
	


备注：
1、 请逐项填写投标技术条款。
2、 偏离情况请填写 正偏离 或 负偏离 或 无偏离。
